安徽和天医院管理有限公司

竞争性谈判
文件附件
2020年5月28日
附件一  采购需求  
 1、产品名称：食道调搏仪           数量：1台 
技术参数要求
	序号
	功能名称
	系统一体机

	1
	刺激脉冲发放
	仪器的刺激脉冲输出由 R 波触发定位发放方式，即按发放键后，要感知一个 R 波后，再延时一个 RS1 期间，然后发出刺激脉冲。RS1的延时值是由仪器根据感知到病人的自身心律自动计算的。由 R 波定位而延时发放的刺激，不会落在不应期和易颤期上，以保证刺激发放的有效性和安全性。但也可以随机发放 S1S1 刺激脉冲（无 R 波感知方式）。

	2
	食管刺激
	脉宽10ms,电压5-30v可调

	3
	心内刺激
	——

	4
	R波感知灵敏度
	体表≧1mv

	5
	基础刺激S1S1连续
	S1S1 配对间期30ms-1999ms、S1S1 刺激频率30-1000次/分

	6
	S1S1定时时间
	1秒—99秒，初始值 30 秒

	7
	S1S1定数数量
	1个—99个，初始值 8 个

	8
	起搏刺激
	72次/分

	9
	扫描步长
	-10、-5、0、5、10

	10
	短阵猝发Burst
	食管180.200.250次/分
 

	11
	高频刺激限制功能
	直接设定是否允许

	12
	早搏程控刺激S1S2比例
	食管：8:1、6:1、4:1
心内：——

	13
	早搏程控刺激S1S2.S2S3.S3S4可配对间期
	10-999ms

	14
	早搏程控刺激RS2比例
	食管：8:1.6:1.4:1
心内：——

	15
	S1S1递增递减刺激
	逐次

	16
	RS2.S2S3.S3S4可配对间期
	10ms-999ms

	17
	体表十二导同步记录
	有

	18
	食管导联同步记录
	有

	19
	数据，图形永久保存
	有

	20
	记录时波形回溯
	有

	21
	标记，测量计算，寻找
	有

	22
	波形截取
	有

	23
	品牌电脑、黑白激光打印机
	含操作系统软件，有报告单打印功能


2、产品名称：听力计                 数量：1台
技术参数要求：

经济实惠，性价比高、精度高。可用于医院、学校、驾校、康复中心和聋儿培训等机构进行听力情况的检查、诊断。
★符合人类工程学设计。操作过程极为简单、直观。声音输出强度、频率和测试信息清楚地显示在LCD屏上。通过内置麦克风可与受试者交流。

★标准输出接口：气导（AC）、骨导（进口骨导振子）（BC）和声场（SF），SF可以连接至自由区域扩音器或插入耳机。

★听力计带有标准的USB 2.0数据接口，连接工作站后可对测听数据进行保存，按照《中华人民共和国国家职业卫生标准》可自行分析、并生成职业性噪声聋诊断报告。
个性化测听报告设置。通过工作站可设置自定义报告LOGO和名称，还可生成A4或B5的格式报告。

技 术 参 数
通道：    两路独立的输出通道 

测试频率：气导250～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2%
测试强度范围：-10～120dB
测试信号： 纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声

★麦克风：   内置麦克风，便于与受试者沟通 （0-20强度可调）

显示屏：   LCD显示屏，双行精确数值显示。

失真度：   气导小于2.5% 骨导小于5.5%  

精度：     连续衰减/步进5dB，误差1dB

★掩蔽：     气导、骨导对侧掩蔽。  

★保护功能： 尽可能保护受试者听力不受损害

声场测试： 可选配

电脑接口： USB 2.0数据传输接口，可连接工作站，打印测试报告。听力计主机与电脑传输实时同步显示。

联机诊断：按照《中华人民共和国国家职业卫生标准》自行分析、生成职业性噪声聋诊断报告

操作环境： 温度 10℃ ～ 40℃，相对湿度 30% ～ 90% ， 气压 86 kPa ～ 106 kPa 

预热时间： 5 ～ 10分钟 

平均无故障工作时间≥1000h

尺寸：     43cm*30cm*11cm（包装箱  48.5cm*23.5cm*38cm）
重量：     主机约2.44kg,毛重约4.5kg
电源：     100V-240V～   50/60Hz   30VA 

输出：     TDH 39气导耳机、B71骨导耳机、自由声场

安全标准：  GB 9706.1-2007   GB/T 14710-2009    

听力计引用标准：GB/T 7341.1-2010   JJG 388-2012  
标准配置：  TDH39气导耳机，B71骨导耳机，应答器，电源线，USB 数据线，软件

可选配铝箱   

产品名称：肝病治疗仪      数量：1台

技术参数要求：

	1
	光能发生器工作频率与心率同步。

	2
	灵敏度：高,3%(用Fluk血氧饱和度模拟测试)。

	3
	脉搏显示误差范围：±5％。

	4
	抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置10cm处可正常同步工作。

	5
	脉搏传感器频率响应范围:50次/分～120次/分。

	6
	产品红光波长范围0.64µm～0.76µm，近红外光波长范围0.76µm～1.5µm。

	7
	辐射强度(照射距离20cm):>0.07(W/cm2)。

	8
	光能发生器半功率:75W；额定全功率:150W。

	9
	外观与系统软件:真空荧光显示屏(VFD)大屏显示；中级版系统软件。

	10
	时间设定范围:5min～90min。

	11
	每天累计工作时间：无限制。

	12
	电源电压：单相AC 220V；电源频率：50Hz。

	13
	输入功率：≤300W。

	14
	保险丝：F 1.5A/250V。

	15
	工作制:连续运行。


产品名称：称重床           数量：1张

技术参数要求：

	尺寸
	整体尺寸：（长）2230mm* （宽）1060mm

床面尺寸：（长）2030mm* （宽）900mm

高度调节：460-720mm

	功能
	控制：手柄和内置按键

起背：0°-75°

抬腿：0°-30°

前倾/后倾：±15°

自动CPR，称重功能

	床体设计
	床头：ABS床头尾板，床尾板内置按键

护栏：四片式ABS护栏，背部两片护栏内置按键

床面：四段式大冲孔床面

轮子：125mm中控刹车静音脚轮

输液架孔：2个

	配件
	输液架

	操控
	电机4个，控制器1个，遥控器1个

	承重
	260kg


产品名称：婴儿培养箱           数量：2台

技术参数要求：

工作电源：AC220V/50Hz

2.控制方式：箱温和肤温两种温度控制

3.箱温控制范围：25～37℃ ，皮肤温度控制范围：34～37℃

4.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃（提供证明）

5.升温时间：≤30min

6.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

7.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

★8.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（提供证明）
9.婴儿床倾斜角度: ≥±10°无级可调

10.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（需提供证明）。

11、故障报警: 风道循环、缺水、水箱位置、系统等（提供证明材料）

12、湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 0%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH13.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

14、上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2

有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5 mW/cm2

15、下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm。       

产品使用寿命八年

产品名称：婴儿培养箱          数量：2台

产品技术参数：

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏通过数码管显示。
2、独立的超温保护系统，>37℃温度设定功能；
3、婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调
4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；
★5、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱，水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；
6、采用进口有机玻璃，双层恒温罩，自动风帘装置；
★7、采用低噪音的直流电机，蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；
8、前面板具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能，具有数据储存功能；
9、控温方式：箱温和肤温两种温度控制：箱温控制范围：25℃-37℃

10、肤温控制范围：34℃-37℃
11、箱温和肤温显示温度范围：5~65℃
12、升温时间：≤30min

13、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃
14、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
15、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
16、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

17、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等
18、湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH，湿度显示精度：±10%RH内

19、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

20、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² (光源为LED)

21、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

22、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分

附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；所提供的产品的生产日期为最新的，最长时间不超过出厂日期六个月。
2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位；必要时提供产品的结构图和电路图，以便供方维修保养。
2）及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）售后服务联系方式

负 责 人：                      联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：
