采购需求
注：1、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应符合要求的服务进行投标。
2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则其投标无效。
采购需求说明
项目概况：在投标承诺时间内完成六安世立医院PCR实验室装修改造、PCR实验室配套设备采购 
本采购项目预算：0万元
为保障安徽和天医院管理有限公司下属两家医院PCR实验室建设进度，本项目有效投标单位≥3家既满足开标条件
本采购项目要求：
PCR实验室装修改造
将目前医院提供的实验室场地改建成符合国家卫健委临床检验中心要求的分子实验室。
1、工程内容必须包括实验室正负压装置
2、提供工程量清单（材料设备为市场主流品牌）
3、提供施工图详情
4、提供具有时间节点安排的施工进度规划
5、* 提供六安市本地实施类似项目成功案例并提供合同

PCR实验室配套设备
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	*全自动核酸提取仪（开放平台试剂可选）
	1台
	样品通量1-96，配套试剂磁珠回收效率≥95%。采用整体式磁棒，表面3层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳。采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达4800-5000，永不磁性衰减。保证磁吸效果。能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。

	2
	*全自动PCR分析仪（开放平台试剂可选）
	1台
	样品容量96孔
反应体系15~100uL
适用耗材0.2ml PCR管、8联管、96孔板
动态范围1~101Copies
适用探针／染料
通道1:FAM,SYBR-Green通道2:HEX,JOE,VIC,TET
通道3:ROX,Texas-Red通道4:CY5。                                                    4个常规通道+2个定制通道，可实现多重荧光检测。

	3
	台式高速离心机
	1台
	8连管

	4
	迷你离心机
	1台
	

	5
	混匀器
	2台
	1200次/分钟

	6
	8排连枪移液器l
	4把
	两个量程0.5-10ul、10-100ul

	7
	移液器
	6把
	三个量程分别是0.5-10ul、10-100ul、100-1000ul

	8
	医用低温冰箱（-20℃）
	1台
	容量＞300L

	9
	医用冷藏箱（2-8℃）
	2台
	容量＞300L

	10
	超低温冰箱
	1台
	-86℃（容量＞300L）

	11
	空气消毒机
	1台
	移动，等离子

	12
	台式高速冷冻离心机
	1台
	24孔

	13
	恒温干式金属浴
	1台
	升温时间≤2min；精度≤0.5℃

	14
	生物安全柜
	1台
	100%外排；双人使用；符合YY0569-2011标准要求

	15
	超净工作台
	1台
	单人单面，垂直层流

	16
	立式高压灭菌器
	1台
	容积＞50L；全内排式；内置水箱

	17
	生物安全转运箱
	1台
	符合UN2814标准要求


配套服务
1、提供技术操作人员培训及专家指导，确保人员具备操作能力。协助进行技术操作人员培养，包括不少于1人外出三级甲等医院进修培训，不少于1次的专家到院技术辅导支持；（提供承诺函）
2、*协助医院准备实验室运行相关体系文件包括质量管理体系、操作规程及生物安全管理体系文件等，并协助医院制作PCR实验室验收申报材料，确保通过PCR实验室验收；（提供承诺函）

（四）其他要求：

1、提供安徽省内维护人员名单

2、提供所有配套设备详细参数清单  

本项目核心服务项目一览表
	序号
	核心服务项目

	1
	PCR实验室装修改造和PCR实验室配套设备

	2
	PCR实验室装修改造报价


