  六安世立医院有限公司

  便携式彩超竞争性谈判
   文件附件
     2020年6月29日

附件一  采购需求  
   产品名称：便携式彩超           数量：1台 
技术参数要求 

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
≥14寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏
多倍波束合成
二维灰阶模式
组织谐波成像模式
斑点抑制成像
空间复合成像，支持≥6条偏转线
频率复合成像
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
高分辨率血流技术
频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、可选配连续波多普勒）
M型模式、彩色M型模式
组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量可选配实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM
扩展成像技术
实时双幅对比成像
一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正
智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作
一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大
二维和彩色多谱勒双幅显示
穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调
支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）
 测量和分析:
常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告
妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 
血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
用户可自定义测量项目以及公式编辑
 电影回放及原始数据处理
所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
具备动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描
 检查存储和管理（内置超声工作站）
≥500G硬盘 
内置超声工作站
多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
 技术参数及要求
2.1 系统通用功能
2.1.1  监视器:≥14寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

2.1.2  整机重量≤7KG
2.2探头规格
2.2.1  频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频
2.2.2 凸阵探头具有≥3种频率的变频范围，常规扫描角度≥60度，扩展后扫描角度≥90度

2.2.3  线阵探头具有≥4种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

2.2.4  相控阵探头具有≥4种频率的变频范围，扫描角度≥90度

2.2.5  穿刺导向:可选配穿刺导向装置
2.3 二维灰阶模式
2.3.1  数字化声束形成器
2.3.2  数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
2.3.3  接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
2.3.4  扫描线：每帧线密度≥230超声线
2.3.5  发射声束聚焦：发射≥4段
2.3.6  标配电子凸阵探头一把，电子线阵探头一把
2.3.7  电子凸阵：超声频率1.7- 6.0 MHz；电子线阵：超声频率3.5-13MHz
2.3.8  二维独立角度偏转
2.3.9  预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
2.3.10  ※最大帧率: ≥900 帧/秒
2.3.11  TGC: ≥8段
2.3.12  LGC: ≥6段
2.3.13  动态范围: 30-160db
2.3.14  伪彩图谱: ≥8种
2.4 彩色多普勒模式
2.4.1  包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
2.4.2  取样框偏转: ≥±20度 
2.4.3  ※最大帧率: ≥900 帧/秒
2.4.4  支持B/C 同宽
2.5频谱多普勒模式
2.5.1  包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
2.5.2  最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）
2.5.3  取样容积: 0.5-20mm 
2.5.4  偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)
2.5.5  支持频谱自动测量
2.6 外设和附件
2.6.1  ※标配多功能专用台车

2.6.2  专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：六安世立医院有限公司
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式

负 责 人：

联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：
