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附件一  采购需求  
第一包：

一、高端无创呼吸机参数要求        数量：壹台

1、可用于6Kg以上的幼儿和成人患者
2、同时具备有创、无创通气类型，以满足不同患者和病情的需求

3、具备CPAP、S、T、S/T、PC、AC、SIMV、CV通气模式

4、可设置目标潮气量，且在S、T、S/T、PC模式下均可设置目标潮气量
5、无创模式下 IPAP吸气压力设置范围:  4-50 cmH2O

6、无创模式下EPAP呼气压力:  4-20 cmH2O

7、 IPAP变化速率可设置为1-5cmH2O/分钟，以能适应各种程度的病情
8、 压力支持范围：0-25cmH2O

9、呼吸频率:  4-60次/分;潮气量:50-2000ml

10、吸气时间:  0.5-3.0秒

11、吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

12、具备压力延迟上升功能(RAMP)

13、无创模式下吸气触发与呼气切换方式：无需设置灵敏度档位，机器自动跟踪调节灵敏度，以能保证最高的人机同步性

14、可设置流量触发，灵敏度可设置为1-9L/min

15、具有自动调节EPAP功能，功能开启时可设定最大EPAP和最小EPAP，以保证上呼吸道阻力增加时有足够的EPAP维持上呼吸道开放

16、机器具备监测患者呼吸频率功能，可自动调节后备呼吸频率，以适应患者的呼吸频率

17、彩色液晶屏幕，中文操作菜单，可将日期时间、通气模式、压力柱状图、压力数值、呼吸频率、潮气量、漏气量、分钟通气量与参数设置同屏显示
18、报警功能包括：病人管道脱落报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高呼吸频率报警、低呼吸频率报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、高吸气压力报警(容量模式下)、低吸气压力报警(容量模式下)、窒息报警、系统故障报警

19、彩色液晶屏幕，屏幕尺寸不小于4.5英寸，中文操作菜单

21、 配置内置电池和可插拔电池各一块，可供机器断电情况下运行6-8小时

22、配置原厂全铝移动支架和独立加温湿化器。

二、经鼻高流量呼吸湿化治疗仪参数要求          数量：壹台

1、温度设置范围31℃-37℃，七档可调。

2、具备内置空氧混合功能，氧浓度控制范围：21%-100%，1%的调节精度。自动氧浓度控制系统，无需手动调节，可随流量变化自动调节氧浓度。

3、内置氧浓度实时监测系统，显示监测值，而非设定值，且无需加载氧电池等耗材。

4、内置动力控制系统，自动控制流速。流量调节范围：2L-70L。 

5、趋势回顾功能，可回顾1天、三天以及7天的历史治疗波形图。包括温湿度、氧浓度和流量波形。

6、具备低流量模式，且在低流量模式下具备温度保护和流量保护功能。

7、采用安全气道设计，患者气流不经过机器内部，防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒。 

8、自动变频温控管路，具备温度和流量监测功能，可根据环境温度变化自动调节管路加温温度。

9、≧4英寸彩屏，可同时监测温度、氧浓度、流量等治疗参数。

10、采用自动加水水盒，可自动保证水盒内水位。

11、机器保养自动提醒功能。

12、可预设单次治疗时间，到时自动提醒。

13、提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口、面罩、儿童鼻塞（大中小号）四种患者连接界面。

14、配置包括一体式移动台车和吊臂。

15、用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，有效防止过滤海绵脱落。

16、报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。

无创呼呼机参数要求        数量：叁台
一）、通气模式 

CPAP、S、S/T、T、PC、AVAPS（平均容量保证压力支持）功能 

二）、设置 

1、目标潮气量：200ml到1500ml； 2、报警：呼出潮气量低（可禁用）； 3、IPAP：4 cmH2O到30 cmH2O；  4、EPAP：4 cmH2O到25 cmH2O； 5、CPAP：4 cmH2O到20 cmH2O；6、呼吸频率：0 BPM到30 BPM（PC and S/T）4到30 BPM (T)； 7、吸气时间：0.5sec到3.0sec；8、压力上升时间：100ms到600ms（1到6）；9、PAMP压力延迟：0min to 45min；10、压力范围：4 -30 cmH2O 

三）、触发与切换 

触发：Auto-Trak算法程序下的自动触发：1、图形信号；2、病人累计吸气量大于6ml 切换：Auto-Trak算法程序下的自动切换：1、 同步吸气阈值（SET）；2、图形信号；3、最大吸气时间3.0sec；  4、气流反转切换 

、一体式湿化器5档加热

有创呼吸机参数要求          数量：壹台
	序号
	技术要求

	1
	国产或进口一线品牌，需提供用户名单，适用用范围：新生儿、儿童、成人

	2
	具备理想体重设置（IBW）：3.5－150kg

	3
	基本通气模式：A/C、VCV、PCV、SIMV，SPONT（CPAP，PSV）、NIV

	4
	高级通气模式：BIPAP双水平正压通气、APRV压力释放通气

	5
	软件具备升级和选购其它功能（如：PAV+，VSV，PRVC等功能）

	6
	压力上升时间可调

	7
	可调的呼吸灵敏度，可补偿呼气时的漏气

	8
	传感器类型：内置永久性

	9
	原厂标配非一次性吸气端和呼出端细菌过滤器（可以反复消毒使用）

	10


	不小于15寸触摸屏幕内置一体化显示：压力、容量、流量、P-V环等波形，具备监测气道阻力、顺应性、PEEP呼吸力学参数

	11
	流速波形：方波、递减波

	12
	具备智能吸痰功能

	13
	触发方式：压力触发、流量触发

	14
	报警功能：分级报警、报警事件记录、高低压报警、高低呼出分钟通气量、高低呼出潮气量、窒息报警等

	15
	监测功能：输出氧浓度、呼气末压力、吸气末压力、分钟呼气量、呼气潮气量、I：E、最大吸气峰压、平均压力、自发呼吸分钟通气量、总呼吸频率

	16
	潮气量：30－2000 ml

	17
	呼吸频率：1－90次/分

	18
	峰流速：3－180L/min

	19
	PEEP：0－40cmH2O

	20
	I : E： 1：60－3：1

	21
	吸气压力：5－85cmH2O

	22
	售后服务：保修期一年，在安徽省有厂家授权的维修服务结构，需要提供证件


第二包：

可视喉镜参数要求           数量：壹台

一）、基本要求

1、模具化生产，便于日后维修

2、产品为手持式，方便携带

3、产品配备可充电锂电池，待机时间不小于5小时

4、具有一键拍照功能和录像、画面定格功能

5、产品一体式设计，无需组装，有成人、儿童、婴幼儿三种规格

6、具有双重防雾功能，插管无盲区

7、机身具有存储功能，并能通过数据线方便传输数据

8、喉镜片符合人体工学，无菌包装，一次性使用

9、显示屏可以上下、左右大角度旋转，上下旋转不小于130度，左右不小于270度

二）、技术要求

1、充电器输入:100～240V，50/60Hz

2、充电器输出:5V,2000mA

3、充电时间:≤4h

4、摄像系统分辨率≥200万

5、视场角≥70º

6、景深：5～100mm

7、电池放电时间≥5h

8、显示屏≥3寸

光照度：≥2000lux

三）、售后质保

  质保时间不小于1年，并承诺出现质量问题免费维修或者更换新机

除颤仪参数要求      数量：壹台

进口品牌
显示器: ≧6英寸,彩色高亮度背光LCD显示，屏幕有倾斜，便于观察
可显示ECG，SpO2, EtCO2等波形, 支持数字放大，波形冻结
除颤电流波形：双相波
手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付
标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器自检
除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择
能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观

快速充电：4秒内充电到200J（即便用交流电的情况下），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复
心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线
心电共模抑制比：≥100dB
电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

可升级主流法呼吸末二氧化碳：按照2010AHA心肺复苏指南的推荐，配置主流法呼吸末二氧化碳测量，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过5秒，免加热模块，可液体消毒，耐摔
可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒
自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果
电池：采用安全性高的环保电池
使用环境：
工作温度：-5℃到45℃

防振动：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 可用于救护车

仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯

床旁支气管镜参数要求      数量：壹条

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm； 

1.2视野角度≥90°；
1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

★1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.7插入软管先端具备左右方向旋转调节功能，向左120°，向右120°,操控更精准；

1.8插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

1.9操作手柄具备≥3个功能按键；

1.10自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；
2. 图像显示器：
2.1配备≧3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全；

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题；
3. 供电方式：

3.1电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；
4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；

困难插管喉（光纤）镜参数要求      数量：贰套

1、由手柄、喉镜片组成，规格齐全，多种型号的镜片可任意选配；标配3个镜片。 

2、在较困难场合插管过程中，该喉镜可为医生和病人提供了更加安全的选择。 

3、标准电池式手柄、叶片可用于麻醉和急救等。 

4、喉镜片采用高强度医用钛合金/合金制成；不易磨花，不生锈。 

5、具备多种叶片选择；超强的硬度使叶片更耐用。 

6、叶片可在摄氏 134 度高温消毒。  

7、进口名牌，具有CFDA资质。 

第三包：

一、肠内营养泵参数要求     数量：贰台

1.喂养速度范围：1-800ml/h

2.喂养精度：±10%

3.具有连续喂养模式和间歇喂养模式

4.喂养量显示范围：0-9999ml

5.冲洗速度：1-800ml/h

6. KTO速度：1～30ml/h；KTO速度不高于当前喂养速度。

7.具有加温功能

8.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。

9.触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面

10.支持营养液加温，设定温度，喂养更方便舒适

11.关闭加温功能的情况下以25ml/h速度喂养时，连续使用时间不小于8h

双通道微量注射泵参数要求       数量：捌台

1.电源：

1.1：交流100-240V 50/60Hz 输入功率：60VA

1.2：外部直流电源：直流12V 3.0A

2.保险丝：T1.6AH 250VAC

3.内置电池配置：2节2900mAh@11.34V电池

4.电池续航时间：不少于10小时

5.适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器。

6.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

7.注射速度设定范围：

7.1：0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

7.2：0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

7.3：0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

    7.4：0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

7.5：0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器）

8.预置量设定范围

8.1：0.10 - 99.99ml（最小增量0.01）

8.2：100.0 - 999.9ml（最小增量0.1）

8.3：100.0 – 9999ml（最小增量1）

9.注射总量显示范围: 0-99999.99ml

10.注射精度: 机械精度≤±1%;  注射器的精度≤：±2%

11.排气操作:

11.1：0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

11.2：0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

11.3：0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

11.4：0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

11.5：0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器

12.快进操作：

12.1：0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

12.2：0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

12.3：0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

12.4：0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

12.5：0.10-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）


根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。

13.KVO速度：0.1~5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

14.阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择

15.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16.特殊功能：

16.1：再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

16.2：事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。

16.3：声音音量等级：可调10级报警音量。

16.4：电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。

血栓治疗仪参数要求        数量：壹台

1、设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成，脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲手垫、脉冲石膏足垫。

2、压力设置范围8.0kPa~26.7 kPa(60mmHg~200 mmHg)，调节步长为1.33kPa(10 mmHg)，出口处实际压力值与设定值的偏差不大于2.0kPa(15 mmHg)。

3、治疗仪应具有压强指示，以指示当前治疗程序下设备在气囊内产生的治疗压强。该指示通过液晶屏数字式显示，示值允差不大于±2kPa。

4、0.2秒瞬时脉冲快速达到设定的脉冲压力值，技术指标得到国家食品药品监督管理局检测认可。

5、治疗仪脉冲持续时间固定两档：1s，3s。其误差为±0.4s。

6、治疗仪脉冲间隔时间默认值为20s。足部的脉冲治疗的脉冲间隔时间在20s~50s范围内分档设定，其调节的步长均为5s;手部脉冲治疗的间隔时间在12s~20s范围内分档设定，其调节的步长均为2s，误差±1s。

7、治疗仪工作时间与次数设定：治疗时间1~9次可选，每次20分钟，误差不大于设定值的±2%，最大应不大于±1分钟。

8、预置3种治疗方案，可针对不同需求的患者进行简便操作：

①开机默认设置：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。预防深静脉血栓形成，消除肢体水肿，促进足底血液回流。

②预置模式二：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于打石膏的患者。

③预置模式三：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。用于肢体过于敏感或在选择更高压力前的适应性治疗。

临床医生也可以根据实际情况为患者选择个性化的治疗设置。

9、电源自动切换：CWH-8000型治疗仪在无交流电源时，治疗仪可通过内置电池工作，连续正常工作时间不小于4h。

10、治疗仪内置血栓防控管理系统。内置扩展端口，可与PC端及移动终端相连接，设备间实现互联互通。

11、具备身份识别功能，IC可个性化治疗方案，治疗方案、信息数据可保存。

12、治疗时间及治疗压力值实时显示，同时治疗时间具备精准倒计时功能。

13、脉冲气垫内置双芯片，治疗方案、信息数据可保存。

14、脉冲气囊耐受最大压力为60 kPa。

15、具有故障自检，声视觉双提醒功能，低压报警、高压报警两种                                 模式。

16、脉冲气垫通过生物相容性检测。

17、脉冲气垫具备一类医疗产品备案证书。

18、整机工作噪声不大于60Db(A)，带睡眠模式，不影响患者休息。

19、电源为AC220V±22V、50Hz+1Hz和内置电池DC12V10Ah。功率：40VA。

20、治疗仪电气安全要求应符合GB9706.1-2007的要求。

21、治疗仪电磁兼容性要求应符合YY0505-2012的要求。

22、便携式设备，可以直接挂在病床挡板或护栏上进行操作。

动态空气消毒机参数要求        数量：叁台

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏； 

2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； 

3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 

5、主管失效备管自动支援及加强功能； 

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、风速高、中、低可选； 

9、适用体积：≧150m3  

10、循环消毒风量：≥800m3/h 

11、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.36×103μW/cm2 

12、紫外线管寿命：≥5000h 

13、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 

14、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 

15、负离子发生量：≥6×106个/cm3 

16、额定电压：AC 220V±22V

17、额定频率：50Hz±1Hz

18、噪音：≤55dB(A) 

19、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 

20、适用环境：人在动态环境及静态环境

心电监护仪参数要求         数量：肆台

便携式一体化监护仪，固定式提手。

标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、2IBP有创血压等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2等参数。

心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

≥10.4英寸触摸屏，触控操作。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

第四包：

	序号
	品名
	数量
	要求

	1
	医用冰箱
	1
	大于180L，2-8度

	2
	治疗车
	2
	

	3
	护理车
	1
	

	4
	治疗盘
	7
	

	5
	简易呼吸气囊
	2
	

	6
	无菌柜
	1
	

	7
	移动紫外线车
	1
	双管

	8
	病员床
	7
	ABS、双摇、护栏、脚轮（带刹车）

	9
	床旁桌
	7
	

	10
	抢救车
	1
	

	11
	气垫床
	7
	

	12
	气囊压力监测仪
	2
	

	13
	观片灯
	1
	双联

	14
	加压带
	2
	


附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：六安世立医院有限公司
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

1、是否有政府部门颁发的生产许可证、经营许可证及其它资格证书；

2、过去的业绩情况；

3、生产技术能力或供应能力、服务情况、质保体系；

4、目前市场占有情况；

5、其他能够说明供应商近年来合规经营的信息或材料，如：财务报表、经营业务数据、诉讼仲裁情况等
附件七

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式：

负 责 人：                     联系方式：

日    期：
                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：
	报 名 表

	标书名称及编号
	

	投标保证金缴纳账户及时间
	户  名：
开户行：

账  号：
缴纳保证金截止时间：     年   月   日 

	以下由投标单位填写

	单位名称
	　　

	营业执照注册号
	

	公司地址
	

	公司固定电话
	

	电子邮箱
	　

	法定代表人姓名
	　
	手机
	　

	委托代表人姓名
	　
	手机
	　

	我公司已阅读该项招标文件，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明，本公司所供资料均真实、有效，且符合招标文件要求。
                            投标单位（公章）：
                                委托代表签字：
                                报名日期：


