安徽和天医院管理有限公司所属六安世立医院连续性血液净化机
   招标文件附件
     2020年10月29日

附件一  采购需求  
   产品名称：连续性血液净化机           数量：1台 
 技术参数要求 

	序号
	项目
	招标要求参数

	1
	设备要求
	用于肾脏替代治疗和血浆治疗的多功能机器。界面友好，简单实用，即使无体外循环治疗经验的医护人员也能快速操作该系统。

	2
	治疗模式
	包括成人CVVHD、CVVHDF、SCUF、CVVH、HV-CVVH（前后同时稀释）、HP（血液灌流）、MPS（血浆置换）、儿科（包括5kg以下新生儿）治疗模式等。

	3
	屏幕操作
	

	3.1
	屏幕显示
	≥10.4英寸高分辨率彩色显示屏，

	3.2
	屏幕操作
	具有一键式按钮操作，版面提示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能，治疗参数数值完整显示功能。

	4
	体外循环
	

	4.1
	泵要求
	≧4个（含一个肝素泵）

	4.2
	血流速度
	≧10-450ml/min

	4.3
	置换液速度
	100-8000ml/h

	4.4
	透析液速度
	100-4800ml/h

	4.5
	超滤速率
	0-1800ml/h

	4.6
	血浆交换速率
	10-50ml/min

	4.7
	滤出液
	最大10000ml/h

	4.8
	肝素泵
	持续流量0.1-25ml/h，追加剂量0.1-5ml/追加

	5
	平衡系统
	

	5.1
	天平要求
	高精度天平，保证液体平衡

	5.2
	
	透析液与置换液天平在机器顶部，废液天平在机器底部，实现干净液体与废液相互分离。

	5.3
	天平负载
	单个天平负载≥12Kg；

	5.4
	废液最大负载
	≥20kg

	6
	压力监测
	

	6.1
	动脉压
	-280mmHg- +300 mmHg，精度±10 mmHg

	6.2
	静脉压
	-80 mmHg- +480 mmHg，精度±10 mmHg

	6.3
	滤器前压
	-50 mmHg- +700 mmHg，精度±10 mmHg

	6.4
	废液压
	

	6.5
	跨膜压
	-60mmHg~+500mmHg，精度±10 mmHg

	6.6
	压力图标
	机器实时显示各种压力变化曲线，便于医护人员进行判断。

	7
	加热
	

	7.1
	加温装置
	内置两个高效独立的袋式加温装置 

	7.2
	加温方式
	对液体加温，分别同时对置换液和透析液加温

	7.3
	置换液/透析液
	温度调节范围至少在35-39℃，可关闭。

	7.4
	血浆置换期间
	35-37℃

	8
	安全性
	

	8.1
	用电安全性
	电机防护程度CF级别

	8.2
	安全自检
	使用前完整安全自检

	8.3
	静脉壶
	静脉壶液面自动调整排气，辅助按键式静脉壶页面调整功能；

	8.4
	空气监测
	采用超声波与光学，两道防补性侦测，预防气泡进入体内。 

	8.5
	漏血探测
	利用绿光侦测，红外线补偿的原理，进行漏血探测。在HCT=32% ，最流出量时，可探测到血液流失≤0.5ml/min，

	8.6
	液体平衡
	有液体平衡监测安全报警系统

	8.7
	换袋
	有完善的换袋、换肝素提示及程序，方便换袋

	8.8
	滤器监测
	有过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统

	8.9
	超滤比率
	根据血流量实时显示超滤比率，防止滤器意外凝血。

	8.10
	具备后备电池
	紧急状态下维持体外循环至少15分钟，保证及时回血及患者的转运。

	9
	临时关闭平衡
	允许临时中断循环程序，便于病人暂时脱机，进行其他检查或治疗

	10
	耗材
	

	10.1
	体外循环管路
	管路和滤器独立包装，根据治疗模式灵活选择搭配。滤器开放，可以兼容使用市面上所有销售的血滤器。

	10.2
	废液袋
	提供可复用的废液袋：10L/袋，且有排液口。

	11
	数据存储
	存储资料≥48小时，自动存档3500例事件；

	12
	选配功能
	可选配一体化的枸橼酸泵和钙离子泵模块，有完整的枸橼酸抗凝治疗方案，安全高效。


附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：安徽和天医院管理有限公司
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式

负 责 人：

联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：


