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 竞争性谈判
  文件附件
     2021年2月26日

附件一  采购需求  
   产品名称：多功能清洗消毒中心

  数    量：1套
技术参数要求 

	多功能清洗消毒中心

	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	数量
	1套
	

	2
	组成
	由预处理蒸汽清洗槽、酶洗槽、超声槽、终末漂洗槽、上油润滑槽及干燥台六个基本单元组成。
	

	3
	材质要求
	台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料。
	

	4
	台面形状
	沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm。
	

	5
	槽盖材质
	采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封。
	

	6
	清洗槽尺寸
	≥长600*宽500*高280mm。
	

	7
	柜体形状
	采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。
	

	8
	支架材质
	选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。
	

	9
	柜门材质及结构
	采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。
	

	10
	柜体底板材质
	柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。
	

	11
	预处理蒸汽清洗槽
	内置蒸汽清洗机，容积5L。
	

	12
	蒸汽清洗机
	采用与设备一体式的设计，外表美观协调；控制面板外置，避免了控制系统受到高温的影响，延长了其使用寿命；一键式操作，智能方便快捷。
	

	13
	控制器要求
	128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。
	

	14
	喷蒸汽系统
	手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止了操作人员的误操作，更安全可靠；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。
	

	15
	蒸汽压力要求
	蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化。
	

	16
	蒸汽清洗机干烧报警要求
	采用进口过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。
	

	17
	全自动注水系统
	采用优质进口注水泵，性能好，寿命长。根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制，省去了手动加水的麻烦，节约了劳动力，提高了工作效率。
	

	18
	进水超时报警
	进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水，避免了在没有水源的情况下，泵空转的状态，减少注水泵的损坏概率。
	

	19
	超声功率
	功率≥1.5kVA。
	

	20
	超声频率
	40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗。
	

	21
	控制系统
	128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果。
	

	22
	升降防护装置
	蒸汽清洗槽需要配防护罩，材质采用透明亚克力板材厚度≥8mm，防护罩为可手动升降结构。保护操作人员安全。
	

	23
	排风装置
	采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h，内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道。防止蒸汽进入去污区，形成气溶胶。
	

	24
	高压清洗喷枪
	高压水枪数量配置不低于3把。枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。
	

	25
	高压气枪
	干燥台需配备高压气枪，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。
	

	26
	折叠式不锈钢水龙头
	酶洗槽、超声槽、终末漂洗槽、上油润滑槽均各配一个折叠式水龙。
国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。提供产品的材质检验报告和产品检验报告。
	

	27
	不锈钢落水器
	与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装；机械式落水结构提供产品的材质检验报告
	

	28
	可抽取式淋浴水龙头
	蒸汽清洗槽配备1个可抽取式淋浴水龙头，实现对槽体各个角落物品清洗，清洗更加方便彻底。
	

	29
	超声篮筐
	采用不锈钢丝网式结构美观大方，网格尺寸为4*4mm
	

	30
	超声筐格架
	采用SUS304不锈钢焊接结构，可有效避免超声网筐与加热管的干涉
	

	31
	设备用电要求
	蒸汽清洗机：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  防触电安全保护类型：I类B型；

超声波清洗机：电压：380V±38V 频率：50Hz±1Hz  防触电安全保护类型：I类B型
	

	32
	设备水源要求
	流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa
	

	33
	背板要求
	设备整体采用高背板，每个槽体对应位置，背板顶部均带照明灯。
	

	34
	蒸汽清洗机
	蒸汽清洗机采用隐藏式安装，可以通过导轨从设备底部拖出检修，提供彩页图片佐证
	

	35
	检验报告
	提供电磁兼容检测报告、电气性能检测报告。
	

	36
	设计方案
	提供场地设计方案图纸
	


附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式

负 责 人：

联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期： 

