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  脉冲磁场刺激仪竞争性谈判
   文件附件
     2022年2月16日

附件一  采购需求  
   产品名称：脉冲磁场刺激仪           数量：1台 
技术参数要求 

脉冲磁场刺激仪招标参数

1、产品注册适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定和治疗（需提供注册证）。

2、产品组成至少包括电脑、刺激发生器（外置）、液冷循环系统（外置）和刺激线圈。

3、输出脉冲刺激频率范围≥0-50Hz，1Hz 以下时，步长为 0.1Hz。
4、磁感应强度的最大变化率范围≤10-50KT/s。
5、脉冲上升时间调节范围≥40-120μs。
6、单边脉冲宽度范围≤100～200μs。

7、刺激线圈表面温度应≤41℃。

8、刺激发生器内置微电脑，并配置≥7寸液晶屏，可实时显示患者信息、刺激方案参数和主机状态信息。

9、刺激发生器可脱离电脑单独工作。通过刺激发生器面板按键，可直接在显示屏内选择所需治疗方案开启治疗，内置≥5种方案。

10、刺激发生器内置 USB 接口，支持热插拔。
11、刺激发生器具备 TTL 触发接口，可兼容国内外主流的 EMG、EEG、fNIRs 等设备。
12、刺激发生器可兼容液冷和风冷线圈。

13、采用智能液态循环冷却，冷却系统配置液晶屏实时监控温度、循环量和循环状态。

14、支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式和爆发式连续刺激模式。
15、内置多种盆底疾病疗程化治疗方案，可根据治疗次数自动调用当前治疗方案，治疗过程中参数可调。

16、可根据盆底功能评估结果自动生成个性化治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。

17、可自定义治疗方案，包括刺激部位、刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、休息时间等。

18、可实现多个不同刺激模式自动连续治疗，且刺激模式之间的间隔时间可调。

19、配置专用盆底座椅，背部及腿部前挡可电动调节，内置盆底专用线圈。

20、支持与同品牌盆底康复设备之间患者数据共享，包括患者基本信息、病史信息等。

附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：六安世立医院有限公司
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式

负 责 人：

联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：
 附件七

优惠条件、合作内容及以上附件不包含等其他方面内容，格式自拟。
