
招　标　文　件
项目名称：安徽和天医院管理有限公司所属六安世立医院

     呼吸机、腹腔镜等急救中心设备项目采购
标书编号：HTYG-20221011-08
2022年09月23日
招标公告
安徽和天医院管理有限公司受所属的六安世立医院委托，决定就所需的医疗设备项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：安徽和天医院管理有限公司所属六安世立医院急救中心设备项目采购

标书编号：HTYG-20221011-08
二、招标项目明细及数量：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	呼吸机
	6台

	2
	腹腔镜
	1台

	3
	有创心电监护
	3台

	4
	血液灌流机
	1台

	5
	ICU专用床
	6台

	6
	排痰机
	1台

	7
	血气分析仪
	1台

	8
	无创呼吸机
	1台

	9
	除颤仪
	2台

	10
	彩色多普勒超声诊断仪
	1台


三、资金来源：自有资金。
四、供应商资格要求
投标人须具备以下条件；

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；
（2）具有产品生产或经营企业许可证；
（3）医疗器械提供相应设备的医疗器械注册证复印件；
五、公告发布时间：2022年09月26日；
六、公告发布媒介：
六安世立医院网站（www.laslyy.com）、免费下载或到安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购中心办公室现场获取。
七、资格审查方式：
投标企业于2022年09月26日起向安徽和天医院管理有限公司采购中心递交报名表（附件一）、和公司资质。
八、投标文件接收信息：
投标文件接收截止时间：2022年10月10日17：00
投标文件接收地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院门诊四楼会议室
投标文件接收人：李璠

九、开标有关信息
开标时间：2022年10月11日上午9：00整
开标地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院门诊四楼会议室
十、本次招标联系事项
地  址：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院发热门诊内采购办公室 
联系人：李璠           联系电话：0564-3303061    18712309573
         朱承           联系电话：0564-3303061    15905640550
十一、投标文件制作份数要求
正本份数：1份          副本份数：2份
十二、本次招标投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
十三、其他应说明事项：
1、请参加招标供应商做好产品PPT介绍，每家供应商十五分钟时间介绍公司及产品的优势、特点；且每家对所投设备的软件、硬件配置必须标注清楚，明示标配和选配。
2022年9月23日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标的形式。
2、合格的投标人
2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2. 2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费；
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少2日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间三天前，我司采购中心均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。
8.2我司采购中心有权按照法定的程序推迟投标截止日期和开标日期。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应不低于国家标准及厂家的售后服务承诺。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
14.3在签署设备采购合同的同时，另行签署服务承诺和售后服务合同。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须盖章，必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金(如有）
16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。
16.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，不计利息。
16.5 中标人的投标保证金，在合同完成后十个工作日内支付给中标人。
16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；
（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；
（6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
(2) 注明投标项目名称、标书编号及“请勿在*年*月*日*时整（投标截止时间）之前启封”的字样。
19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。
19.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
21.1 招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
    23.2开标仪式由采购中心主持，招标领导小组成员为：采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，我司采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 我司采购中心将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
24、评标委员会
   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成。
   24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
   24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署；
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
（1） 未按要求交纳投标保证金的；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3） 投标人在报价时采用选择性报价；
（4） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（6） 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形
28.2废标条款：
（1） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐出中标候选人。
29.2 项目招标领导小组（由临床科室、纪检、监督、财务、采购中心等部门负责人组成）根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，采购中心有权重新组织采购。
30、质疑处理
30.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起五个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。非书面形式、五个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。
30.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。
30.4采购中心将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。。
31、中标通知书
31.l 中标结果质疑期满后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。
34、履约保证金
34.1履约保证金的主要作用是保证完全履行合同，保证按合同约定的货物质量、数量、送货时间和反腐败条款履行合同。
34.2中标人在收到中标通知书后，其中中标人的投标保证金将自动转为履约保证金。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标人如不按合同内容约定，有违规行为的，一经调查属实，第一次扣履约保证金的10%，第二次扣履约保证金的50%，第三次全部扣履约保证金并终止合同。
34.3履约保证金的退还：项目完成后一个月，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，前往采购中心办理保证金退还手续。

第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。所有合同条件以双方最终签署的合同为准。
       采购合同

（合同编号：HTYG******* ）

甲方（买方）： 

乙方（卖方）： 

甲、乙双方根《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协调一致的基础上， 双方同意，签署本合同。 

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人民币总计金额（大写）
	 


一、 货物内容

二、价格 

2.1 本合同金额为（人民币大写）：                 ； 

2.2 上述合同总价包括以下 6 项： 

1） 乙方应提供工程服务的费用（包括但不限于设备安装督导、调测、优化、开通等工程终验前的服务），保修期内维修、升级和技术服务费用及本合同 所涉及的其他各项服务费用 ；

2）使合同设备和技术文件适于空运等多种方式运输及多次装卸操作的包装费用 ； 

3） 乙方负责运送合同设备到甲方指定地点前的所有费用 ； 

4） 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担； 

5）由乙方根据本合同向甲方提供技术培训的费用。 

6） 乙方履行本合同所需的其他必要费用。

三、支付 

3.1 合同总价的所有支付由甲方付至乙方如下银行账户： 

公司名称： 

开 户 行： 

公司账号：

3.2 甲方应负责按以下条款向乙方支付合同总价： 

3.2.1付款方式：具体以实际签订为准。
3.3 履约保证金：乙方应在向甲方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金。 

3.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的 最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 

四、技术资料 

4.1 乙方应按在到货时向甲方提供使用货物的有关产品技术资料。 

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条 文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 

五、知识产权 

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现 侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保 

6.1 保证所交付的货物在本合同执行前的所有权属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵 。

七、转包或分包 

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应； 

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期 

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点 

9.1 交货期：合同签字生效后   个工作日内；

9.2 交货方式：乙方自行决定； 

9.3 交货地点： 甲方指定  

9.4乙方在送货时向甲方提供如下单据： 

1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票； 

2）到货证明（出库单），原件一份；

3）乙方和甲方共同签署的验收证明，原件一份；

4）由生产厂商或供应商签发的质量证明书，原件一份；

5）提供一份产品各类资质证明并加盖公章,；

6）进口产品须提供一份报关单、入境货物检验检疫证明并加盖公章。

十、 质量保证及售后服务 

10.1 乙方应按国家、行业及生产厂家规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 

1） 更换：由乙方承担所发生的全部费用。 

2） 贬值处理：由甲乙双方合议定价。 

3） 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24小时内到达甲方现场(国家法定节假日除外）。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 

10.5 上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，人工费用每次不超过 0  元。

十一、调试和验收 

11.1 甲方对乙方提交的货物依据生产厂家的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合相关国家法律法规要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲、乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输 

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方48 小时前通知甲方，以准备接货。 

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 

十三、违约责任 

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。 

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的， 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、 质量不符合合同规定及国家相关法律法规规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 
13.5乙方在交货后五个工作日内不能提供货物相关法律法规要求的资质证明文件时，甲方有权拒收该货物。

十四、不可抗力事件处理 

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼 

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为六安。 

十六、合同生效及其它 

16.1在合同期限内及合同项下最后一笔付款做出之日起五年内，乙方应允许甲方的内部及外部审计师审阅乙方的任何涉及本协议有关交易的账簿、文件、资料及记录。
16.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

16.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16. 4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方： 

地址：                                  地址： 

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表： 

联系电话：                              联系电话： 

签订日期：                              签订日期：

第四章 项目需求
设备参数
注：以下参数仅为基本设备参数，投标人可参照基本参数要求投标，也可选择同等功效其他参数投标。

一）呼吸机参数：
1.整体要求：

1.1进口或国产一线品牌，屏幕：彩色触摸屏≥14英寸，全中文操作，方便呼吸机吊塔安装。
1.2具备有创、无创融为一体的功能。适用范围：儿童、成人。

1.3.气源：可外置式空气压缩机（静音）供气，可接医院中心供气，同时具备空气源、氧气源接口。
1.4.流量传感器：非压差式设计，内置永久型，无需拆卸消毒；或可拆卸消毒设计，每台机器标配5套；或耗材式设计，5年内免费提供耗材。

2.通气模式：
2.1.普通通气模式：VCV，PCV，SIMV，PSV，CPAP。

2.2.可选配高级通气模式：PAV+或 Intellivent-ASV或Smartcare或NAVA。
3.设置参数
3.1.在容量控制模式下，可调节潮气量25ml-2300ml；
3.2呼吸次数：1-90次/分；
3.3呼气末正压（PEEP）：0-40厘米水柱；
3.4氧气浓度：21-100%；
3.5呼吸比：1:299-4:1；
3.6峰流速：≥140升/分；
3.7触发方式：压力、流量双重触发；
3.8压力触发：0.1~20cmH2O；
3.9流量触发：0.2~20L/min；
3.10压力支持：0-65厘米水柱；
3.11呼气灵敏度设定：1%-70%峰流速；
3.12流速波型：方波、减速波；
3.13波型：容量、流速、气道压力实时波形，肺功能向量环（由压力、容量、流速组合）；
4.报警内容
4.1声光三级报警，并实时提示报警内容和建议解决方案；
4.2气道压力上限；
4.3呼出分钟通气量上限；
4.4呼出潮气量上限；
4.5呼吸频率上限；
4.6吸入指令潮气量上、下限；；
4.7呼出分钟通气量下限
5.监测内容
5.1呼吸方式：显示输送的呼吸方式（控制、辅助或自主呼吸）和相位（吸入相或呼出相）；
5.2输送的O2%；
5.3呼气末压力；
5.4吸气末压力；
5.5呼出分钟通气量；
5.6呼出潮气量；
5.7吸入潮气量；
5.8指令吸入潮气量；
5.9吸/呼比；
5.10气道峰压；
5.11气道平均压 ；
5.12自主呼出分钟通气量；
5.13总呼吸频率；
5.14自主吸气时间 ；
5.15吸气/总呼吸时间比；
6.配置需求
6.1过滤器：标配原厂呼气端和吸入端病毒细菌过滤器，防止科室内部交叉感染，保障医护人员安全；
6.2湿化器：每台呼吸机标配一台湿化器；
6.3模拟肺：每台呼吸机标配一个模拟肺；
6.4管路：每台呼吸机标配一套成人可重复消毒使用硅胶管路；
6.5台车：每台呼吸机标配一套台车；
6.5空压机：静音；单独报价，根据医院需要单独采购；
7.售后和培训
7.1主机质保一年；
7.2在省内设有厂家授权的维修中心和配件库；
二）腹腔镜系统：

（一）、高清摄像主机1台（含摄像头）
1、全高清CMOS摄像系统，采用最新CMOS芯片技术，自摄像头起即作全数字化信号传输，16:9数字化图像采集和高清图像显示；
2、摄像头含CMOS数字化处理芯片，可便捷更换，即插即用，无需返厂摄像主机调试；
3、1080 x 1920 逐行扫描全高清数字化真实像素，图像刷新率50/60Hz；
4、语言界面：全中文菜单界面；
5、摄像主机与光源之间含MIS总线接口，可用摄像头远程控制LED光源开关并调节光源亮度，可通过摄像头远程遥控白平衡、亮度、边缘增强、颜色饱和度等各种现实参数及各种手术模式；

6、具有图像亮度增强调节功能，对比度调节功能，边缘锐利度调节功能，饱和度调节功能，并11级可调；

7、摄像主机具备色彩增强功能，可增强图像中的主要颜色，例如增强血管的颜色。摄像系统具备烟尘降低功能，可选择性的开启后，对烟雾形成的视图进行补偿。
8、具备样本清除功能，可以抑制干扰网格。具备噪音降低功能，选择性开启后可以减少图像中的噪点。
9、含2个USB接口，前端接入USB可进行拍照并储存储存图像，后端可接入USB医用键盘输入病人信息和遥控手术。
10、两个DVI高清输出接口，两个HD-SDI输出接口，一个维修接口，两个USB接口，一个MIS-BUS总线接口，两个远程遥控输入和输出接口。
10、视频输出格式：1920×1080像素，逐行扫描：每秒60帧，全高清摄像头，画面稳定，无闪烁干扰，长期观测无疲劳感；
11、摄像头2倍光学变焦，焦距范围14mm~28mm,3倍数字变焦，3.5米长线，拥有调焦与变焦双重功能（摄像头配：调焦环一变焦环），适用于任何参数的硬镜与纤维软镜；
12、最小光照度1.7lux，信噪比≥52db
13、一键调节白平衡，具有AWB(自动白平衡)调节功能。
14、安全认证：IEC、EN60601 CF一类认证 

（二）、LED光源1台
1、使用寿命≥30000小时；
2、LED灯泡，色温可达5500K±500K；
3、光通量≥180lm，显色指数≥90；
4、MIS总线接口，可通过摄像头远程遥控开关光源和调节光源亮度；
5、低功耗，避免不必要的热量产生；
6、LCD大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为5 - 100%；
7、含一键待机模式，降低光源损耗；
8、可配用不同品牌的导光束，连接不同品牌的内窥镜产品。
（三）、高流速气腹机一台 
1、最大流速 ≥20升/分 
2、最大压力 =30mmHg 
3、具有气体自动加温功能，可连接加温气腹管对对气体进行加温 

4、具有气流过压保护功能，气流过压时具有自动泄气功能 

5、双压力传感安全设置及报警功能
6、可数字化显示设置及实际流量与腹压信息数
（四）、高清光学试管一根：用于胸腔镜手术 
1、提供30°10mm高清光学视管，有效景深3-150mm,工作长度大于等于340mm

2、有直径5mm及10mm，视角0度、30度及45度的镜子供选择 

3、可浸泡、气熏和高温高压消毒 ，
4、蓝宝石末端镜面，高防刮伤水平  

5、原装进口生产，接缝处均为激光金属焊接，耐反复高温高压 

（五）、医用等级全高清液晶显示器一台
1、显示器类别：医用等级全高清液晶显示器
2、尺寸≥26寸
3、分辨率≥1920*1080
4、信号输入方式：具有S-VIDEO、C-VIDE模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI等数字接口
（六）、专业设备台车一台，带防静电可固定轮滑

（七）、提供胸腔镜手术用器械一套，需注明规格、型号、数量。
三）有创心电监护参数

1.整机要求：
1.1、模块化插件监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2、防水等级IPX1或更高。 
1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。
1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型
1.10、监护仪设计使用年限≥7年。
1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥30种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。
1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
2.监测参数：
2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，双通道有创压。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供证明材料。
2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供证明材料。
2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.14、提供辅助静脉穿刺功能。
2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。
2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2、支持肾功能计算功能。
3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾
3.5、≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
3.6、≥800组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能
3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。
3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供证明材料。
3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。
3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供证明材料。
3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

四）血液灌流机

适用管路：泵管内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管；

2、血泵流量调节范围：6～450mL/min；流量精度：±5%；
血泵预置量范围：1～99999mL/min；
肝素泵流量调节范围：0.2～10mL/h；肝素泵流量精度：±5 %；
动脉压显示范围：-20kPa～＋38kPa（-150mmHg～+285mmHg），显示精度±1kPa（+7.5mmHg）；动脉压报警上下限可设置范围：-20kPa～＋38kPa；
静脉压显示范围：-18kPa～＋40kPa（-135mmHg～+300mmHg），显示精度±1kPa（+7.5mmHg）；静脉压报警上下限可设置范围：-18kPa～＋40kPa ；
血液保温器温度设置范围：36～41℃，显示精度±0.5℃；
设有提手装置并具有配套可移动式台车作为其工作台；
有单泵模式，具有报警功能；
可调超声波探测气泡，可测气泡大小，≥0.2mL单个气泡。
五）ICU专用床参数
1.规格：
1.1外形尺寸：全长2220±10 mm，全宽980±10mm，床体高度460-760mm。

1.2整床安全工作负重大于等于160KG；

2.功能：

2.1背部升降0-60°±5°；

2.2腿部升降0-30°±5°；

2.3整体高度460-760mm；

2.4垂头仰卧角度12°  

3.电机控制系统

3.1电机采用防水设计，拥有CE、UL等多项国际安全规范认证许可，低噪音，整床操作运行平稳，满负载操作稳定可靠；EMC电磁兼容性保障，不干扰呼吸机、心电监护等设备工作；配备蓄电池，在外部断电的情况下，可作复位动作若干次，使床面板放平，致使病人能恢复到最初的睡姿。（提供相关检测报告）

3.2操作功能包括：背部升降、腿部升降、背腿联动、床体水平升降、手动垂头仰卧、急停控制、快速复位（CPR）。

4.床整体

4.1床整体设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。整体结构稳固、实用，功能齐全，清洗方便。

4.2整体床架选用30mmX50mm厚1.5mm的钢管，材质均通过欧盟2011/65/EU以及其修正指令（EU）2015863有害物质限制指令测试。

4.3床体升降机构配备精密轴承，保证床体升降平稳顺畅无噪音。

4.4床架两侧设计4个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。

4.5床架两侧配备4个点滴架插座。

4.6整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、陶化镀膜、钝化等18道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。

4.7涂料选用的固体粉末通过ROHS环保认证。耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱膜。

5.床面

5.5床面板采用优质冷轧钢板成型，厚度1.0mm，可承受100KG以上的压力，使用寿命10年以上。多孔通风口设计预防褥疮，整体设计符合人体工程力学，可拆卸结构，方便清洁消毒。

5.2背部床板快速复位（CPR）把手置于病床两侧，气压棒辅助下降缓冲设计，降低快速复位对患者的冲击。

6.护拦

6.1符合YY0571-2013（IEC-60601-2-38）医院电动床安全专用要求的四片分体式升降护栏，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。

6.2护栏内嵌背部床板升降及床体倾斜角度显示器，方便准确调整病人体位角度。

6.3护栏采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。

7.床头/尾板

7.1采用高强度HDPE工程塑料一次成型，使用铝合金插管固定于床体结构上，避免钢管反复拆卸漆层磨损生锈问题；表面平顺易清洁，抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。

7.2床头尾板插座集成锁紧开关、点滴架插座以及防撞功能。床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。

8.脚轮

8.1优质5寸豪华医用静音脚轮。

8.2脚轮防毛发卷入。

8.3刹车踏板采用高强度铝合金制作，结构牢靠。

六）排痰机参数
1.8英寸的彩色触摸屏，分辨率800*600，显示直观，操作简便；

2.毛重：50kg    尺寸：624mm*744mm*1292mm；

3.净重：30kg    尺寸：530mm*504mm*1149mm；

4.双通道柜式一体机，成人治疗，儿童治疗二功合一；

5.多种工作模式，成人手动模式，成人自动模式（轻柔，标准，加强），成人自定义模式，儿童手动模式，儿童自动模式（轻柔，标准，加强），儿童自定义模式；

6.手动模式定时：1-99min,步长为1min；

7.自动模和自定义模式定时：5-20min可调,步长为5min；

8.叩击转换器：带有成人，儿童两种叩击转换器，满足水平及垂直两个方向的振动。

9.十一种治疗头：成人6个/儿童5个，提供详细规格说明；

11.振动频率：成人型：10-60Hz可调，步长为1hz；儿童型：10-30Hz可调，步长为1hz；

12.工作噪音：≤70dB；

13.附录体位排痰操作手册，配合体位使用，增加排痰效果；

七）血气分析仪参数（包含试剂）
	1
	原理
	电极法，湿式测量。

	2
	测试方法
	生化电极和氧电极采用电流法、PH电极、二氧化碳电极、离子电极采用电位法、HCT电极采用电导法。

	3
	操作语言
	中、英文操作界面。

	4
	直接检测项目
	pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、GLU、 LAC、HCT

	5
	计算参数


	H+、H+t、pHt、pHst、PCO2t、nCa2+、Hct(c)、OSM、MCHC、AG、TCO2、ctCO2(P)、ctCO2(B)、cHCO3-、SB、BB、BE、BEecf、BEact、ctO2、PO2t、OER、SO2(c)、P50(c)、A­aDO2、RI、等

	6
	检测速度
	≤90S

	7
	定标方式
	全自动液体定标。两点定标间隔时间可自由设定。可手动定标。

	8
	检测精度
	（CV值）pH≤1.0%，PCO2≤1.5%，PO2≤1.5%，Na+≤1.0%，K+≤1.0%，Cl-≤1.0%，Ca2+≤2.0%，GLU≤2.5%，LAC≤2.5%，HCT≤2.5%

	9
	样本量
	150μl

	10
	显示屏
	不低于7寸800×600-TFT彩色液晶触摸显示屏。

	11
	输出方式
	主机内置热敏打印机，RS232并口，可连接LIS、HIS系统。

	12
	采样针清洗
	自动清洗采样针内外壁，可设置间隔次数。

	13
	参考值设置
	通用

	14
	样本类型
	动脉血、静脉血、动脉化毛细血管血、血清、血浆、脐带血、脑脊液、组织液、尿液等。

	15
	试剂包
	有50人份、100人份、150人份等多种规格，常温储存和运输，有效期12个月，上机有效期45天。

	16
	电极
	离子电极采用先进的固态电极，生化电极采用生物酶电极。

	17
	环境
	100V-240V超宽电压设置，相对湿度≤85%，环境温度15℃-30℃。

	18
	统计分析
	自带趋势分析功能

	19
	纠错设置
	可进行输入错误修改，免重复采样

	20
	快捷模式
	有快捷设置键

	21
	安全设置
	报警功能齐全

	22
	质控品
	厂家配套高、中、低值质控品


八）无创呼吸机参数
1、屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

2、支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

3、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。
4、具备自动同步技术。
5、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。
6、具备容量保证功能。
7、目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。
8、吸气时间：0.2s~4.0s。
9、后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。
10、治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。
11、压力范围：
吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O；呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O；

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O；

12、升压档设置范围：1-6档可调。
13、最大流速可达180L/min。具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。

14、爬坡时间设置范围：0-60min可调。
15、外接测压软管，可采集面罩端压力。
16、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。
17、实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。
18、机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。
19、具备治疗计时功能。
20、窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。
21、管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。
22、配备一体式移动台车。
23、呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤7kg，方便手提移动。
采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。
24、同品牌独立湿化器，彩色大屏，屏幕尺寸90*70mm, 温度7档可调，流量范围10L/min-120L/min。湿化器具有水位报警功能，防火等级V-0.

九）除颤仪参数
1.≥6英寸彩色液晶显示屏，分辨率800×480像素，支持3道波形显示，心电波形显示时间最大不小于16 s
2.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image1.png]


。
3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。
4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

7.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。
11.手动除颤时，使用电池供电情况下充电至200J小于3s，充电至360J小于7s。
12.AED模式下，心律分析开始到放电准备就绪（200J的情况下）所需最大时间小于等于10秒。

13.除颤后心电基线恢复时间≤3s。
14.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
15.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
16.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。
19.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
20.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
21.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
22.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
23.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
24.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
25.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
26.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
27.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

十）彩色多普勒超声诊断仪：
1、进口或国产知名品牌
2、设备用途说明：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管及小器官等方面的临床超声诊断，采用高技术的超声平台，具备持续的升级能力，能满足开展新的临床应用需求

3、所投机型为最新注册的品牌机型，满足全身应用功能，为目前的最新软硬件版本
4、主要规格及系统概述：

4.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1  ≥17英寸高分辨率彩色液晶显示器，采用灵活多点支撑臂，全方位可调

4.1.2 高分辨率二维灰阶成像和M 型显示模式

4.1.3 彩色多普勒血流成像

4.1.4 频谱多普勒显示和分析单元

4.1.5 脉冲减影组织谐波成像，结合使用滤波和脉冲反向谐波成像技术 

4.1.6 复合成像技术：包括空间、频率双模式复合，空间复合提升图像的细节分辨率和加强边界显示；频率复合提升空间分辨率和穿透力，可与谐波、彩色多普勒等成像方式结合使用

4.1.7 复合成像技术可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换

4.1.8 具有斑点噪声消除、图像质量增强技术

4.1.9 增强的多普勒血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，可频谱测量，可无外溢地显示≤0.2mm血管的血流。控制面板上必须有独立按键执行此功能

4.1.10 图像智能化一键优化技术，非预设置参数优化，单键操作，瞬间全场优化。可应用二维、多普勒模式及造影剂谐波成像

4.1.11组织多普勒成像技术，支持组织多普勒谐波成像，可利用PW定量测量

4.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

4.2.1一般测量

4.2.2心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

4.2.3心脏二维360度任意角度解剖线测量

4.2.4妇、产科测量与分析

4.2.5血管血流测量与分析

4.3图像存储与(电影)回放重现

4.4参考信号：心电、心电触发

4.5输入/输出信号：

4.5.1输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

4.5.2输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、USB接口

4.6连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

4.7图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD存储

4.7.1超声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放

4.7.2存储：可进行硬盘、DVD/CD多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM等）静态及动态图像的存储，并且可以调节动态图像的压缩比

五、技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

5.1.1 监视器：≥17″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调

5.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸控制屏，智能化显示的图标式菜单

5.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义

5.1.4 操作控制台位置可调节

5.1.5 探头个数： 3个

5.1.6 成像探头接口：≥3个

5.1.7 二维、彩色双幅实时成像功能

5.1.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.1.9 安全性能：符合进口商品安全质量要求

5.2探头规格

5.2.1性能：超宽频带变频探头，探头在二维模式下中心频率可选择≥10种；多普勒频率可选择≥5种；中心频率的变频在屏幕上可视可调

5.2.2类型：电子相控阵、电子凸阵、电子线阵

5.2.3阵元：相控阵探头有效阵元数≥128阵元

            线阵探头有效阵元数≥256阵元

            凸阵探头有效阵元数≥256阵元

5.2.4 B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD

                线阵：B/PWD

                凸阵：B/PWD

5.2.5凸阵：可视最低中心频率≤1.9MHz，可视最高中心频率≥6.0MHz，基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

5.2.6线阵：可视最低中心频率≤5.0MHz，可视最高中心频率≥11.0MHz，基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

5.2.7相控阵：可视最低中心频率≤2.0MHz，可视最高中心频率≥4.8MHz，基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1智能化波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

5.3.2发射声束聚焦：发射≥8段

5.3.3扫描线：每帧线密度≥380超声线

5.3.4回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，回放速度可调

5.3.5增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8

5.3.6成像速率：系统最高成像速率≥450帧/秒

5.3.7最大显示深度≥28cm

5.3.8空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准

5.4频谱多普勒：

5.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD ，连续波多普勒：CWD

5.4.2显示方式： B/D、M/D、D

5.4.3 频谱显示具有自动包络，智能化显示功能

5.4.4最大测量速度：正向或反向血流速度最大≥7.0m/s

                     血流速度最大≥21.9m/s

5.4.5最低测量速度：≤0.1mm/s(非噪声信号)

5.4.6电影回放时间：≥35秒

5.4.7零位移动：≥8级

5.4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级

5.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

5.4.10显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展

5.5彩色多普勒：

5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，高级动态血流成像

5.5.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.5.4扇形扫描角度：5°~90°选择

5.5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5.6彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥300帧/秒

5.5.7显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.8彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s

5.5.9彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 

5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

二、配套服务

1、提供技术操作人员培训及专家指导，确保人员具备操作能力，协助进行技术操作人员培养（提供承诺函）。

2、售后承诺：设备整体质保不少于1年，卖方接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地；设备必须有适当的主管部门审批的注册标准或注册证。

三、商务条款
1．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：根据买方项目现场改造要求，在买方规定时间内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付买方验收通过。
（2）交货地点：六安世立医院院内
2. 投标货币：
投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价，以万元为单位标注。

四、其他要求

1、提供安徽省内维护人员名单；

2、提供所有配套设备详细参数清单 。

***其他：上述设备的安装服务，需全部提供并包含在投标总价之中，功能缺失按其他投标人分项报价修改投标总价；如有选配硬件和软件，必须标注清楚；售后服务响应时间、主要配件价格请提供清单。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
二、评标标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。
(一) 投标报价（40分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
(二) 货物质量与服务（20分）：
1.质量评价： 5分
2.功能：5分
3.保修期：5分
4.技术支持与培训：3分
5.维修站与维修响应时间：2分
(三) 技术参数及要求响应情况:(15分) 
(四) 配置情况:(15分) 根据各投标书对招标设备的配置情况
(五) 企业财务情况、经营业绩及信誉情况（5分）
1.公司诚信:2分
2.市场占有率:1分
3.商誉证书:1分
4.财务状况:1分
（六）其他：5分
1、维修及配件供应价格：2分。
2、其它优惠条件：3分。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
          投标人名称 ：               
          日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资信证明文件
二、投标配置与分项报价表
三、供货一览表
四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、投标函
七、开标一览表
八、付款条件
九、其它配置、配件报价
一、资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
（1） 工商营业执照（复印件,加盖公章）
（2） 法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

（3） 如为非生产厂家投标必须具有生产厂家或其驻中国办事机构（或生产厂家授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件
（4） 医疗设备提供产品生产或经营企业许可证（复印件）
（5） 医疗设备提供医疗器械注册证。（复印件）
（6） 投标人资格声明（原件）
2、非实质性资信证明文件目录
（1） 投标人成功案例（合同复印件）
（2） 主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺
（3） 自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件
（4） 投标人的信誉、荣誉证书或文件
（5） 投标人质量保证体系等方面的认证证书
（6） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）
法定代表人授权书参考格式
本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就        号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。
本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。
法定代表人签字盖章：_____________________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
投标人名称（公章）：_____________________________________
         日     期：_____________________________________
 投标人资格声明格式
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元
固定资产净值：
     万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________
公     章                                      日期：______年    月    日
二、投标配置及分项报价表     
投标人全称（加盖公章）：
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：
注：
第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；
如果单价和总价不符时，以单价为准；
请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。
三、供货一览表     
投标人全称（加盖公章）：
	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
四、技术参数响应及偏离表  
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
五、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
六、投标函格式
致： 
根据贵方的HTYG*******号招标文件，正式授权下述签字人________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
9.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
七、 开 标 一 览 表  
投标人全称（加盖公章）：                               
	标书编号
	
	货物名称
	

	投标设备名称
	规格型号
	数量
	制造厂商
	单价
（万元）
	投标产品是否进口及详细产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	

	投标总报价
（大写）
	                            万元（人民币或其他币种）


                                            日期：      年   月   日
填写说明：
1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
2.开标一览表必须加盖投标单位公章；
八、付款方式及优惠方案

	付款方式
	投标单价（万元/台）
	投标总价

	
	
	

	
	
	

	优惠方案
	


投标单位：                                     （盖章）
九、其它配置、配件报价
	名称
	规格型号
	报 价
	产品描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一：报名表
	报 名 表

	标书名称及编号
	项目名称：
编号：

	投标保证金缴纳账户及时间
	户  名：安徽和天医院管理有限公司
开户行：徽商银行六安公安路支行
账  号：1760 9010 2100 0747 178
缴纳保证金截止时间：2022年10月9日下午4：00整

（本次招标无投标保证金）

	以下由投标单位填写

	单位名称
	　　

	营业执照注册号
	

	公司地址
	

	公司固定电话
	

	电子邮箱
	　

	法定代表人姓名
	　
	手机
	　

	委托代表人姓名
	　
	手机
	　

	我公司已阅读该项招标文件，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明，本公司所供资料均真实、有效，且符合招标文件要求。
                                投标单位（公章）：

                                委托代表签字：

                                报名日期：



４０


