
招　标　文　件
项目名称：六安世立医院急救中心

设备项目采购
标书编号：SLYY-20221218-09
2022年11月15日
招标公告
六安世立医院决定就所需的康复医疗设备项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：六安世立医院康复中心设备项目采购

标书编号：HTYG-20221218-09
二、招标项目明细及数量：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	平衡功能训练及评估系统（本体感觉的评估和训练系统）
	1

	2
	多频振动排痰仪
	1

	3
	多功能病床（可竖起升降，重症早期应用）
	2

	4
	电动起立床
	3

	5
	经颅磁刺激仪(rtms)
	1

	6
	正中神经刺激仪
	1

	7
	空气压力波治疗仪
	2

	8
	智能多关节主被动训练仪（MOTOmed ）
	4

	9
	床边MOTOmed
	1

	10
	虚拟情景运动训练设备（可视化康复系统）
	1

	11
	作业治疗基础套件
	1

	12
	多功能训练器（八件组合）
	1

	13
	吞咽治疗仪
	1

	14
	语言障碍康复评估训练系统（认知康复系统）
	1

	15
	磁振热治疗仪
	1

	16
	体外冲击波治疗仪
	1

	17
	减重步态系统
	1

	18
	等速肌力评定训练系统
	1


三、资金来源：自有资金。
四、供应商资格要求
投标人须具备以下条件；

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；
（2）具有产品生产或经营企业许可证；
（3）医疗器械提供相应设备的医疗器械注册证复印件；
五、公告发布时间：2022年11月15日；
六、公告发布媒介：
六安世立医院网站（www.laslyy.com）、免费下载或到安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购中心办公室现场获取。
七、资格审查方式：
投标企业于2022年11月15日起向六安世立医院采购中心递交报名表（附件一）、和公司资质。
八、投标文件接收信息：
投标文件接收截止时间：2022年12月17日17：00
投标文件接收地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专案楼二楼采购办

投标文件接收人：李璠

九、开标有关信息
开标时间：2022年12月18日上午9：00整
开标地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院门诊四楼会议室
十、本次招标联系事项
地  址：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购办公室 
联系人：李璠           联系电话：0564-3303061    18712309573
         朱承           联系电话：0564-3303061    15905640550
十一、投标文件制作份数要求
正本份数：1份          副本份数：2份
十二、本次招标投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
十三、其他应说明事项：
1、请参加招标供应商做好产品PPT介绍，每家供应商十五分钟时间介绍公司及产品的优势、特点；且每家对所投设备的软件、硬件配置必须标注清楚，明示标配和选配。
2022年11月15日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标的形式。
2、合格的投标人
2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2. 2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费；
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少2日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间三天前，我司采购中心均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。
8.2我司采购中心有权按照法定的程序推迟投标截止日期和开标日期。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应不低于国家标准及厂家的售后服务承诺。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
14.3在签署设备采购合同的同时，另行签署服务承诺和售后服务合同。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须盖章，必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金(如有）
16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。
16.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，不计利息。
16.5 中标人的投标保证金，在合同完成后十个工作日内支付给中标人。
16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；
（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；
（6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
(2) 注明投标项目名称、标书编号及“请勿在*年*月*日*时整（投标截止时间）之前启封”的字样。
19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。
19.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
21.1 招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
    23.2开标仪式由采购中心主持，招标领导小组成员为：采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，我司采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 我司采购中心将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
24、评标委员会
   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成。
   24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
   24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署；
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
（1） 未按要求交纳投标保证金的；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3） 投标人在报价时采用选择性报价；
（4） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（6） 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形
28.2废标条款：
（1） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐出中标候选人。
29.2 项目招标领导小组（由临床科室、纪检、监督、财务、采购中心等部门负责人组成）根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，采购中心有权重新组织采购。
30、质疑处理
30.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起五个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。非书面形式、五个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。
30.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。
30.4采购中心将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。。
31、中标通知书
31.l 中标结果质疑期满后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。
第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。所有合同条件以双方最终签署的合同为准。
       采购合同

（合同编号：SLYY******* ）

甲方（买方）： 

乙方（卖方）： 

甲、乙双方根《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协调一致的基础上， 双方同意，签署本合同。 

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人民币总计金额（大写）
	 


一、 货物内容

二、价格 

2.1 本合同金额为（人民币大写）：                 ； 

2.2 上述合同总价包括以下 6 项： 

1） 乙方应提供工程服务的费用（包括但不限于设备安装督导、调测、优化、开通等工程终验前的服务），保修期内维修、升级和技术服务费用及本合同 所涉及的其他各项服务费用 ；

2）使合同设备和技术文件适于空运等多种方式运输及多次装卸操作的包装费用 ； 

3） 乙方负责运送合同设备到甲方指定地点前的所有费用 ； 

4） 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担； 

5）由乙方根据本合同向甲方提供技术培训的费用。 

6） 乙方履行本合同所需的其他必要费用。

三、支付 

3.1 合同总价的所有支付由甲方付至乙方如下银行账户： 

公司名称： 

开 户 行： 

公司账号：

3.2 甲方应负责按以下条款向乙方支付合同总价： 

3.2.1付款方式：具体以实际签订为准。
3.3 履约保证金：乙方应在向甲方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金。 

3.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的 最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 

四、技术资料 

4.1 乙方应按在到货时向甲方提供使用货物的有关产品技术资料。 

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条 文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 

五、知识产权 

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现 侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保 

6.1 保证所交付的货物在本合同执行前的所有权属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵 。

七、转包或分包 

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应； 

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期 

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点 

9.1 交货期：合同签字生效后   个工作日内；

9.2 交货方式：乙方自行决定； 

9.3 交货地点： 甲方指定  

9.4乙方在送货时向甲方提供如下单据： 

1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票； 

2）到货证明（出库单），原件一份；

3）乙方和甲方共同签署的验收证明，原件一份；

4）由生产厂商或供应商签发的质量证明书，原件一份；

5）提供一份产品各类资质证明并加盖公章,；

6）进口产品须提供一份报关单、入境货物检验检疫证明并加盖公章。

十、 质量保证及售后服务 

10.1 乙方应按国家、行业及生产厂家规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 

1） 更换：由乙方承担所发生的全部费用。 

2） 贬值处理：由甲乙双方合议定价。 

3） 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24小时内到达甲方现场(国家法定节假日除外）。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 

10.5 上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，人工费用每次不超过 0  元。

十一、调试和验收 

11.1 甲方对乙方提交的货物依据生产厂家的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合相关国家法律法规要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲、乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输 

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方48 小时前通知甲方，以准备接货。 

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 

十三、违约责任 

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。 

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的， 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、 质量不符合合同规定及国家相关法律法规规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 
13.5乙方在交货后五个工作日内不能提供货物相关法律法规要求的资质证明文件时，甲方有权拒收该货物。

十四、不可抗力事件处理 

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼 

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为六安。 

十六、合同生效及其它 

16.1在合同期限内及合同项下最后一笔付款做出之日起五年内，乙方应允许甲方的内部及外部审计师审阅乙方的任何涉及本协议有关交易的账簿、文件、资料及记录。
16.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

16.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16. 4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方： 

地址：                                  地址： 

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表： 

联系电话：                              联系电话： 

签订日期：                              签订日期：

第四章 项目需求
设备参数要求
注：以下参数仅为基本设备参数，投标人可参照基本参数要求投标，也可选择同等功效其他参数投标。

一）平衡功能训练及评估系统：
1、静态平衡板

静态平衡板测试重量范围：0～136kg；当载荷大于50kg时，其误差应不超过±1.5%；当载荷小于等于50kg时，其误差应不超过±0.5kg。

2、动态平衡板

a) 动态平衡板额定载荷：136kg。

b) 动态平衡板可绕球心运动。主动训练模式：动态平衡板运动范围为-12°～+12°，允差±2°。

c) 被动训练模式，游戏训练难度为简单时，动态平衡板运动范围为﹣5°～+5°；游戏训练难度为普通时，动态平衡板运动范围为﹣6°～+6°；游戏训练难度为困难时，动态平衡板运动范围为﹣8°～+8°，允差均为±1°。

3、减重吊架

a) 减重范围：0～50kg，允差±2kg。

b) 减重上下升降范围：0～900mm，允差±10%。

c) 减重前后运动范围：0～1400mm，允差±10%。

d) 减重吊架安全载荷：减重吊架整体应能承受正常载荷的2倍。

4、身体姿态监测：悬吊带内含陀螺仪，可检测身体的角度变化，监测范围不小于-30～＋30°，允差±3°。
5、重心轨迹：平衡系统具有实时显示重心轨迹的功能。

6、减重偏移速度：40mm/s，允差±30%；

7、身体姿态检测范围-30～＋30°，误差为±2°；

8、重心轨迹：平衡系统具有实时显示重心轨迹的功能。
9、急停装置

平衡系统有电源开关之外的急停按键，可随时终止训练程序，该键一个动作就起作用，该急停按键设置在患者训练时可触及的位置上。
10、训练模式：主动训练（包括静态训练和动态训练），被动训练（包括动态训练）

11、评估模式：静态平衡评估模式，动态平衡评估模式；

12、带恒力减重+智能偏移系统，方便病人转移；

13、带恒力动态减重功能的被动动态平衡训练，提高训练舒适性；

14、实时监控患者姿态，提供助力防止患者跌倒；
15、配置可穿戴式安全防护腰围，全方位保护患者；

16、测试平台最大承重：136kg。

17、情景互动模式训练：产品集成了运动赛车、打砖块、球球大作战、大鱼吃小鱼等主动训练模式和两款被动训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练，游戏数量可持续更新。

18、配置患者人机交互展示屏和医生操作屏双屏显示功能，具备操作屏离开自锁，防止误操作；

19、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反映出患者治疗的情况，并提供打印功能，系统可持续升级。

二）排痰仪
电源：额定电压a.c.220V；额定频率：50Hz；
额定输入功率：120VA;

主机尺寸：长485mm ，宽400mm ，高 900～1050mm，允差±30mm
传动软轴长：1800mm，允差±10%

显示方式：液晶显示

工作模式：手动模式、自动处方和自定义处方
振动幅度：5mm，允差±20%
治疗头：8个
手动模式： 频率10Hz～60Hz可调；自动处方：频率不可调；自定义处方有0～99个处方可选
工作时间：手动模式：时间为1min～60min可调；步进为1min，自动模式：时间不可调；允差为±10%；治疗时间结束后有蜂鸣器提示，并停止输出
安全性能:符合GB 9706.1-2007的要求。
电磁兼容:符合YY 0505-2012的要求。
三）多功能病床
安全工作载荷：1700N

患者载荷：1350N（患者）

外形尺寸：长2120mm×宽980mm；高960mm；允差±50mm
背部起落连续可调：0～70°；允差±3°
腿部屈伸连续可调：0～26°；允差±3°
床体纵向后倾角度：≥12°连续可调
直立连续可调：0～70°；允差±5°
电动升降调节范围：250mm；允差±50mm
负载速度：上升时的负载速度为：5mm/s；下降时的负载速度为：6mm/s；允差±5%

床垫支撑台在正常使用时相对于地面的最大、最小高度为：

最大高度：780mm

最小高度：540mm 
优质电动推杆，超静音、自适应、无油、自润滑。

柔和的起动与停止：使患者在使用时更加的舒适。

康复床既可供护理和用作并病床使用，也可直立起来用于下肢功能障碍辅助训练。

配有专门足底踏板，供康复床直立时脚踩。

配有四角静音滑轮，移动方便。

床体两侧配有可折叠护栏。
电机数量5个。
手柄屏幕实时显示床身角度。
四）电动起立床

A:电脑控制   数量：1张
电源：a.c.220V    频率：50Hz

功率：210VA

控制方式：手柄控制、RF遥控控制及微电脑控制三种方式，更加方便临床操作。

音乐播放： MP3音乐可随意播放。
床面离地高度：530mm～820mm可调，允差±50mm。
外形尺寸：2120mm×980mm×900mm，允差±50mm。
遥控有效距离：3m。
起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。
脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）。
脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。
预置时间为0～60min，允差±10s，步进1min；断续起立，起立时间0～9s可调，级差1s，间歇设定0～90s可调，级差10s；允差±10%，起立至90°时停止起立动作。
自动保护：当温度达到50℃时，第一层保护启动，停止加热，当温度下降至正常工作温度范围内，再次启动加热功能。如果第一路保护装置失效，加热垫表面最高温度继续升高到60℃时，第二路保护装置动作，并切断电源。

处方存储功能：可存储≧15个处方，可查询处方编号查找处方，方便治疗。

控制驱动系统用优质电机运行实行电动控制。
配备脚踏与手持开关，方便对床面进行升降控制。
床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。
配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。

活动脚轮：可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。
B:机械控制   数量：2张

电源：a.c.220V；频率：50Hz。

2、额定输入功率：120VA

3、控制方式：手柄点动控制

4、床面高度：550mm，允差±50mm
5、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm
6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）

7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）

   脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）
组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

床面额定载荷：130kg，允差±10kg
脚踏板可上下、左右角度调节。

配备4个脚轮，可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便移动。
配备有手柄，方便对床面进行升降控制。
床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。
配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
经颅磁刺激仪

1.最大磁感应强度6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%；

2.采用液态冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护；输出持久；额定输入功率：3500VA；
3. 一体式主机，液态冷却系统与刺激主机高度集成；
4.  输出频率0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz,实际输出允差±10%。

5. 脉冲宽度为330μs，允差±10%。。

6. 刺激功能具有手动刺激和自动程序刺激。

手动模式：包含单次刺激和连续刺激，通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发；
自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发

7.时间参数：串数量：1-250；间歇时间：0-60s，步进1s；周期组数：1-250；

治疗时间：治疗时间由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。
8.运行模式：间歇加载，连续运行。

9. 刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出

10.数据接口：通讯协议/存储格式；
10.1 通信协议：使用USB通信协议；

10.2 存储格式：Sqlite数据库，“db文件”存储。
11.用户访问控制：用户身份鉴别方法、用户类型及权限；
12.微电脑控制系统。电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能；
13.检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能；
14. 标配运动诱发电位监测模块，主要参数：a)两通道肌电采集；b)采样精度 24bit，采样率 5~20KHz 可调；c)输入信号范围：1uV-10mV；d)信号频率范围 10Hz-2KHz；e)满足实时肌电波形传输；f)放大倍数最高 2000 倍；g)共模抑制比大于 100DB

15.组成：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、经颅磁刺激器-理疗床、MEP模块、∞型刺激线圈和圆形刺激线圈；

16.整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；
17.整机通过电磁兼容性EMC测试）；

18.磁刺激线圈：可以实现双面双向刺激；
19.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，内置不少于60种专用治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

20.个性化方案制定：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

21.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

22.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

23.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测；

24、刺激线圈上具有单次刺激，并实时显示治疗强度；

25、佩戴两个定位帽，可供临床定位和治疗使用；
正中神经刺激仪

1、六通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。

2、输出脉冲频率范围为0～999Hz可调，步进1Hz。

3、脉冲宽度为0.1ms。
4、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大40V。
5、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。

6、具有负压装置：吸附负压范围0～-40kPa可调，步进-10kPa。

7、输出模式：a) 自动模式具有7个自动程序；b) 手动模式可以手动选择输出频率；

c) 间歇模式为4秒刺激/2秒暂停。

8、输出波形：双向对称方波。

9、输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V。

10、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

11、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。

空气压力波治疗仪

1、操作方式：智能液晶屏。

2、一键飞梭功能：可通过一个旋转编码器快速调节治疗时间、每个腔体的治疗压力，同时可一键启动或关闭治疗。

3、核心配件：进口气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压

4、气囊腔数：单侧8腔、双侧16腔气囊，标准配备双下肢气囊（每个下肢气囊均为8腔气囊）、腰部气囊（腰部气囊为8腔气囊）、上肢气囊（上肢气囊为8腔气囊），可同时对两个8腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢；

5、压力范围：5kPa～36kPa（38mmHg～270mmHg），步进1kPa；

6、压强单位显示：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换，适合不同医院及医生使用习惯。

7、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。

8、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

9、治疗时间
1min～99min自由设置，开机默认30min。

10、治疗模式：≥25种治疗模式，其中至少含10种固定治疗模式和15种自定义收藏模式

11、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。

12、提示与警示：具备过压保护提示功能。

13、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

14、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

15、加热功能：具备双通道加热功能，配备腿部加热套和臂部加热套。

16、超温保护功能：加热套具备双重温度保护功能。

17、电刺激：具备小脑顶核电刺激和双路肢体电刺激功能。

18、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

八）智能多关节被动训练仪

A:上肢训练仪   数量：2台

1、显示方式：液晶触摸显示屏。
2、屏幕水平方向0°～150°可调；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～80mm。
3、可选配情景互动。
4、主动模式：提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

5、被动模式：

　　a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

　　b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

　　c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

　　d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

　　e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

6、训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

7、训练仪工作噪音≤60dB（A）。
8、产品通过CE认证、ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

9、具有医疗器械注册证。

B:下肢训练仪   数量：2台

1、显示方式：液晶触摸显示屏。
2、屏幕水平方向0°～150°可调；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～80mm。
3、可选配情景互动。
4、主动模式：提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

5、被动模式

　　a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

　　b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

　　c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

　　d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

　　e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

6、训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

7、训练仪工作噪音≤60dB（A）。
8、产品通过CE认证、ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

9、具有医疗器械注册证。

九）多关节主被动训练仪（床边）

1、牵拉绳长度：700mm；牵拉绳调节部件长度可调，调节范围0～250mm，牵引绳承受重力500N。
2、显示方式：液晶触摸显示屏。

3、评估功能对接功能：有与床对接功能。
4、屏幕水平方向0°～150°可调； 下肢训练部分伸缩可调节范围0～130mm,。立杆伸缩可调，调节范围0～130mm。
5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩），1Nm～13Nm，分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

6、被动模式

　　a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，步进为1min，默认20min；

　　b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm，默认20rpm；

　　c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

　　d)电机输出分为高、中、低3档：

　　e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

　　f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

7、训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。
9、产品通过CE认证、ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

10、具有医疗器械注册证。

十）可视化康复系统
显示方式：双显示器显示,一个小触控屏提供控制操作和评估训练数据，一个大的竖屏提供评估、训练交互显示。
动作采集：先进的3D深度摄像头传感器，进行人体深度影像捕捉。
3、数据分析：将采集的人体深度影像数据进行处理，形成可控制用的人体关节点数据。
4、运动能力(体态动作)评估：头部、脊柱、左上肢、左肘部、左下肢、左膝部、右上肢、右肘部、右下肢、右膝部。针对这十个不同人体部位进行。
5、运动能力(体态动作)评估有真人影像和模型人物两种控制方式可切换。
6、动作（体态）评估报告系统，针对动作评估数据，形成数据分析和报表，并对于弱项推荐对应的游戏训练。
7、游戏训练, 不少于十个，并侧重不同身体部位训练，包括：躲避球、飞小龙、采苹果、去月球、踢足球、墙来了、过森林、打击者、平衡板、太极拳。
8、每个游戏训练时间可调整，训练可随意选择组合，并形成训练序列。
9、训练序列自动切换，也可随时控制进程。
10、每个训练会形成当前数据报告，整个游戏训练序列结束形成整体的训练报告。
11、进行动作、体态评估后再进行游戏训练可以将它们的运动数据进行对比显示。
12、评估和训练报表数据历史记录，保存当前使用者所有动作、体态评估、游戏训练的数据、报表。
13、动作评估和游戏训练，流程化、一体化。先评估，再推荐，训练后再对比。
14、结构设计符合人体使用习惯，方便实用，新型。
15、方便移动，适合不同环境下。
十一）作业治疗基础套件
1、规格(mm)：≧1930×1065×940 

2、左右操作面板：≧500×390（长×宽）mm

3、后操作面板：≧980×390（长×宽）mm

4、操作面板调节范围：≧0～350mm

5、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力

6、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮

十二）多功能训练器（八件组合）

1、规格(mm)：≧2070*1730*2450

2、用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围

3、组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、

肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器

十三）吞咽治疗仪

1、充电器输出直流12V，2.5A

2、双通道可单独使用，单独调节

3、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线

4、电极脱落检测功能

5、低电压报警功能

6、5种模式：肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。

7、肌电检测：反馈阈值

反馈阈有效值：分为低中高三个范围，分别为10μV～50μV ；10μV～200μV ；10μV～1000μV（不小于） ；示值准确度：误差不大于±10%或±2μV；分辨率(测量灵敏度)： 1μV。

8、肌电触发电刺激：频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz阀值：10μV～1000μV，级差10μV；允差±10%或±2μV取较大值 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10% 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值

8、电刺激模式有4个固定处方，6个自定义处方
频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%；输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA,级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min；

9、助力电刺激：频率：18Hz允差±2Hz 脉宽：200μS，允差±10%  输出强度：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值

10、多媒体反馈训练（GAME）模式：可与APP连接进行互动治疗
十四）语言障碍康复评估训练系统

语言障碍康复评估训练系统功能包括语言功能障碍评估和语言障碍的康复训练两部分内容。

1、语言功能障碍评估

语言功能障碍评估包含WAB法失语症鉴别流程、失语症检查综合评价、CADL检查项目及评分、Frenchay构音障碍评价总结表等常用语言障碍评估量表。
智能化诊断，可针对患者评估结果提示可能的语言障碍（19种语言障碍）。

2、语言障碍的康复训练包含训练方案和康复知识教育：

训练方案包含单项训练、常规训练、专项训练
（a）19种语言障碍专项训练处方；
失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。

构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。

听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。

智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。

其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍。
可进行训练方案的编辑。

（b）康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。

（c）特殊教育：包含智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述及护理方法；智障儿童及聋儿沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法，康复训练方案。

3、档案管理:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。

登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查。
查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、语言查询功能。
修改：修改个人资料信息。

列表、卡片：以列表或卡片的形式显示已登记患者的信息，方便查找。

训练记录：显示患者的训练记录信息
4、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。

5、备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，系统出现问题时可手动恢复数据功能。

6、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。

7、具有和院方HIS系统对接能力，可根据院方需求定制对接服务。

8、系统默认发音为标准普通话，用户可根据需要，定制方言服务。

9、采用先进的语音识别技术采用国内最先进的语言识别技术，能适应各种人群与方言（需要联网使用在线，需要定制）的识别能力，自动识别患者发音是否正确，患者可以自主训练，减轻医生负担。

10、采用可扩充的自动组卷题库技术系统提供开放的训练题库架构设计，方便用户自行扩展训练题目，用来开展个性化康复训练与特色诊疗服务,可根据训练题目难易程度自动形成一组训练题目，也可根据患者实际情况由医生选择训练题目。

11、集成交互游戏系统集成多款趣味游戏，提升康复训练的趣味性，有助提高康复训练效果，游戏支持与训练题目绑定，并允许增加新游戏。

12、训练题目灵活配置每个训练题都是可以进行定制，包含多个选项（指导语、提示音、答题正确提示灯），由系统自动朗读，提升自动化程度，降低医师的劳动强度。

13、灵活的参数配置自动组题、手工选题、双屏显示，识别匹配度、语音朗读参数等运行控制参数可以灵活配置，提升了程序的灵活性，适应不同医师的操作习惯。

14、计算机（最低配置要求）
a)CPU:主频：2.9GHZ)及以上；
b)内存：2G及以上；
c)硬盘：250G及以上；
d)显卡：集成；
e)显示器：屏幕区域设置为1400X900像素及以上。

磁振热治疗仪

1、额定输入功率：280VA。额定电源：ac.220V，额定频率50Hz
2、磁场强度范围：≤35mT。

3、振动频率为50Hz。

4、振动幅度为2mm～5mm。

5、六种治疗模式。

模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s；

模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s；

模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s；

模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s；

模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s；

模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。

6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调。

7、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min。

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。

10、数码管显示窗口。
11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子，选配机架（台车）。

12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。
14、治疗仪主要由主机、温热导子、机架组成。

体外冲击波治疗仪

1.工作压力：1×10²kPa-5.5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；

2.最大能量密度≥5mJ/mm²，最大输出能量≥212mJ；

3.最大频率≥25Hz；

4.冲击次数100-9900次，调节步进值100次；

5.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能

6.具有单次冲击模式和连续冲击模式；

7.双通道冲击治疗，标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，可独立设置参数，方便两个患者同步进行不同方案的治疗。

8.冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。

9.一共配备不少于8个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。

10.治疗头金属部分可以在+135℃高温高压消毒；

11.治疗探头须通过生物相容性检测；  

12.具有单通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅3mm；

13.具有按摩治疗头数量≥6个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头；

14.机器自带高分辨率智能彩色触摸屏，≥12英寸；
15.带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；

16.输出压力波脉宽最小为180us，其误差不应超出±10%；

17.过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。

18.带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥150个；此外，为满足个性化治疗，还可设置自定义处方。

19.系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；

20.系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算；

21.系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；

22.兼容彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印，方便医生分析治疗效果；

23.系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出；

24.系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。

25.用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，彩超图像以及专家诊断,方便数据分析；

26.进口核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，进口部件可提供报关证明资料；SMC电磁阀，输出稳定性高；

减重步态系统

1、控制方式：电动控制

2、立柱升降调节范围(mm）：0～280

3、扶手高度调节范围(mm）：0～300
4、减重力量显示范围：0～980N，步进10N
5、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。

6、配医用跑台。

7、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。

8、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。

9、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

10、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。

11、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。

12、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。

13、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。

14、具有力量显示功能。
等速肌力评定系统

1、座椅深度可调范围：0-22cm（±2cm）

2、靠背倾斜度可调范围：50-100°

3、向心控制速度：40°/s~400°/s 

4、离心控制速度：20°/s~200°/s；

5、CPM 控制速度：5°/s~20°/s；

6、角速度设置模式包括：异步模式、同步模式两种；

7、可以单独调节伸展/屈曲角速度控制； 

8、可支持同步调节伸展/屈曲角速度控制，方便、快捷；

9、角速度最小增长间隔：1°/s； 

10、机械运行活动范围：-20°~120°； 

11、最小电子调节角度间隔：1°； 

12、扭矩分辨率：1Nm； 

13、最大扭矩：600Nm（+/-5%） 

14、膝部等长训练角度(0°-90°)，递增 15° 

15、肩部等长训练角度（-90°+90°）递增 30° 

16、踝关节等长训练角度（-45°+45°），递增 15°

17、两种关节运动范围模式：自动设置活动范围模式和手动设置活动范围模式。

18、伸肌角速度：40°/s 至 400°/s 之间， 1°/s 步进 ；

19、屈肌角速度：40°/s 至 400°/s 之间， 1°/s 步进 ；

20、伸肌运动范围（ROM）：-20°至 120°之间，10°步进 ；

21、屈肌运动范围：-20°至 120°之间，10°步进 ；

22、电源供应：100~240V AC50~60Hz。 

吸收功率：最大 550VA 

23、最大使用重量:120Kg

24、可以训练的运动关节有： 踝关节 、 膝关节 、 上肢（肩、肘关节） 、 闭链运动（髋-膝-踝关节）。

25、运动方式有：等速模式、等长模式、等张模式、持续被动模式、流体动力模式、向心/离心模式、离心/向心模式、离心/离心模式、向心/向心模式。

26、操作模式3种；

27、测试模式：配置固定处方测试，方便医护人员测试操作。 

28、单次训练模式：它被用作训练或康复评估。 

29、系列组合模式：可以储存≧40种组合训练模式，方便患者训练。

30、上肢关节配置角度偏差器，保证患者测试、训练安全性、准确性。

31、测试动力装置配置关节中心角度定位装置，提高医护人员安装更换关节方便性。

32、配置限位拴装置，保证患者训练过程中的安全性。

33、支持保存患者基本信息；

34、具有训练限制两种模式（引导式训练）：运动范围模式、扭矩目标模式；

35、支持重力补偿模式；

36、支持多种报告格式显示及储存；

37、支持打印报告：单项报告、对比报告、重叠报告；

38、可以储存：等速、等张、流体、等长、CPM五种独立类型报告；

39、支持数据对比模式：可以针对患侧与健侧肢体的活动数据进行对比分析，以便制定针对性的和个性化的临床方案。

40、实时动态图显示训练情况：训练过程中实时显示伸展、屈曲角度、关节运行位置、力矩曲线等数据。

41、内置电子指导说明，方便医护人员查看、学习；

42、真彩触摸电脑操作，操作方便快捷；

43、配置关节更换安装工具，更换测试关节方便、快捷；

44、专用关节配置存放车，方便转移及存放；

45、具有下肢测试防代偿固定绑带，可提高测试准确性；

46、支持坐位、半卧位、站立位等3种测试训练体位；

47、测试中心轴可以手动调节高度，方便不同体位使用。

48、紧急制动按钮： 为病人的任何突发事件提供，使机器立即停止或停止杠杆的运动。 

49、可以编辑处方及储存，方便医护人员为患者开展康复训练。

二、配套服务

1、提供技术操作人员培训及专家指导，确保人员具备操作能力，协助进行技术操作人员培养（提供承诺函）。

2、售后承诺：设备整体质保不少于1年，卖方接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地；设备必须有适当的主管部门审批的注册标准或注册证。

三、商务条款
1．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：根据买方项目现场改造要求，在买方规定时间内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付买方验收通过。
（2）交货地点：六安世立医院院内
2. 投标货币：
投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价，以万元为单位标注。

四、其他要求

1、提供安徽省内维护人员名单；

2、提供所有配套设备详细参数清单 。

***其他：上述设备的安装服务，需全部提供并包含在投标总价之中，功能缺失按其他投标人分项报价修改投标总价；如有选配硬件和软件，必须标注清楚；售后服务响应时间、主要配件价格请提供清单。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
二、评标标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。
(一) 投标报价（40分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
(二) 货物质量与服务（20分）：
1.质量评价： 5分
2.功能：5分
3.保修期：5分
4.技术支持与培训：3分
5.维修站与维修响应时间：2分
(三) 技术参数及要求响应情况:(15分) 
(四) 配置情况:(15分) 根据各投标书对招标设备的配置情况
(五) 企业财务情况、经营业绩及信誉情况（5分）
1.公司诚信:2分
2.市场占有率:1分
3.商誉证书:1分
4.财务状况:1分
（六）其他：5分
1、维修及配件供应价格：2分。
2、其它优惠条件：3分。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
          投标人名称 ：               
          日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资信证明文件
二、投标配置与分项报价表
三、供货一览表
四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、投标函
七、开标一览表
八、付款条件
九、其它配置、配件报价
一、资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
（1） 工商营业执照（复印件,加盖公章）
（2） 法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

（3） 如为非生产厂家投标必须具有生产厂家或其驻中国办事机构（或生产厂家授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件
（4） 医疗设备提供产品生产或经营企业许可证（复印件）
（5） 医疗设备提供医疗器械注册证。（复印件）
（6） 投标人资格声明（原件）
2、非实质性资信证明文件目录
（1） 投标人成功案例（合同复印件）
（2） 主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺
（3） 自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件
（4） 投标人的信誉、荣誉证书或文件
（5） 投标人质量保证体系等方面的认证证书
（6） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）
法定代表人授权书参考格式
本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就        号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。
本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。
法定代表人签字盖章：_____________________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
投标人名称（公章）：_____________________________________
         日     期：_____________________________________
 投标人资格声明格式
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元
固定资产净值：
     万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________
公     章                                      日期：______年    月    日
二、投标配置及分项报价表     
投标人全称（加盖公章）：
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：
注：
第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；
如果单价和总价不符时，以单价为准；
请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。
三、供货一览表     
投标人全称（加盖公章）：
	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
四、技术参数响应及偏离表  
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
五、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
六、投标函格式
致： 
根据贵方的SLYY*******号招标文件，正式授权下述签字人________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
9.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
七、 开 标 一 览 表  
投标人全称（加盖公章）：                               
	标书编号
	
	货物名称
	

	投标设备名称
	规格型号
	数量
	制造厂商
	单价
（万元）
	投标产品是否进口及详细产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	

	投标总报价
（大写）
	                            万元（人民币或其他币种）


                                            日期：      年   月   日
填写说明：
1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
2.开标一览表必须加盖投标单位公章；
八、付款方式及优惠方案

	付款方式
	投标单价（万元/台）
	投标总价

	
	
	

	
	
	

	优惠方案
	


投标单位：                                     （盖章）
九、其它配置、配件报价
	名称
	规格型号
	报 价
	产品描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一：报名表
	报 名 表

	标书名称及编号
	项目名称：
编号：

	投标保证金缴纳账户及时间
	本次招标无投标保证金

	以下由投标单位填写

	单位名称
	　　

	营业执照注册号
	

	公司地址
	

	公司固定电话
	

	电子邮箱
	　

	法定代表人姓名
	　
	手机
	　

	委托代表人姓名
	　
	手机
	　

	我公司已阅读该项招标文件，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明，本公司所供资料均真实、有效，且符合招标文件要求。
                                投标单位（公章）：

                                委托代表签字：

                                报名日期：
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